## Anexo 02-Balanza de precisión
ANEXO 02 - BALANZA DE PRECISIÓN
Complete todos los campos del formulario e ingrese la información en idioma español. En los campos que requieran elegir entre varias opciones, marque con una “X” la que corresponda. No modifique las celdas donde se indiquen las especificaciones mínimas o los requerimientos de la Entidad.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre (razón social)
Número de identificación tributaria (NIT o equivalente)
Dirección
Ciudad
País
¿Tiene oficinas en Colombia? |  |  |  | SI |  | NO |  | Si no tiene oficinas en Colombia ¿Cuenta con distribuidores autorizados en Colombia? | [6 empty] | SI | NO
Nombres de los distribuidores autorizados | [8 empty] | Correo Electrónico
Datos del representante legal
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Datos de la persona de contacto
Nombre
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Uso (informativo): Determinación precisa de la masa en ensayos físicos aplicables a mercancías textiles, incluyendo la determinación del gramaje (masa por unidad de área) y el peso de la unidad comercial en manufacturas textiles
Cantidad |  | 1 Unidad |  |  |  |  | Ubicación |  |  | Bogotá
Aporte documentos técnicos emitidos por el fabricante como ficha técnica, catálogo o folleto, notas de aplicación, manuales, vínculos de la página web, videos del fabricante, declaraciones de conformidad y los que considere pertinentes, en los que se pueda verificar la totalidad las especificaciones reportadas en el presente RFI .
Marca ofrecida: | [11 empty] | (Opcional)
Referencia:
Característica |  | Especificaciones Mínimas | ¿El equipo presentado puede cumplir con esta especificación? |  |  |  | Especificaciones del equipo presentado |  |  | ¿Cuenta con equipo de mejores especificaciones? |  | Marca:
Referencia:
En esta columna solo diligencie las especificaciones mejoradas respecto del equipo presentado que cumple con las especificaciones mínimas
|  |  | SI |  | NO |  |  |  |  | SI | NO
Tipo |  | Balanza de precisión de platillo (sin puertas)
Capacidad (carga máxima) |  | 6 200 g
Peso mínimo (USP) - valor típico |  | 14 g o menor
Legibilidad / Resolución |  | 10 mg o menor
Repetibilidad |  | 10 mg o menor
Desviación de linealidad |  | 20 mg o menor
Tiempo de estabilización |  | 1 s o menor
Nivelado |  | Asistente para nivelado (nivelación guiada)
Ajuste |  | Ajuste interno automático
Interfase |  | Pantalla táctil, teclado alfanumérico (caracteres y números), gestión de usuario y transferencia de datos al menos a Excel.
Registro de actividad rastreable al menos por fecha.
Aplicaciones: Al menos conversión o selector de unidades.
Forma, tamaño del plato de pesaje y material |  | Rectangular o cuadrada
180 mm x 180 mm o mayor tamaño en cualquiera de sus dimensiones
Acero inoxidable o metálico resistencia a sustancias químicas
Protección de sobrecarga |  | Alarma o sistema de protección de sobrecarga
Medio para transferencia de datos directa |  | Debe contar con Ethernet o USB-C
Protecciones |  | Protección contra suciedad y derrames de la celda de carga
Ahorro de energía |  | Mecanismos o modos con ahorro de energía
Calibración |  | Certificado de calibración emitido por laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, en al menos 10 puntos distribuidos uniformemente en todo el rango de medición de la magnitud de masa, incluyendo la carga máxima y con la misma división de escala de la balanza requerida
Considera que se debe especificar otras características importantes del instrumento (SI/NO) ¿Cuáles y por qué?
CONDICIONES ADICIONALES
¿El fabricante certifica el suministro de consumibles y repuestos por al menos 10 años contados a partir de la venta del equipo? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo ofrecido corresponde al último modelo lanzado por el fabricante? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo se puede integrar con cualquier sistemas LIMS? Especifique el protocolo de comunicación empleado para transferir datos a sistemas LIMS: | [14 empty] | SI | NO
Condiciones y requerimientos de instalación
De ser necesario adicionar tantas columnas como sea requerido para cada componente
Especificación | [6 empty] | Equipo |  |  |  |  | Accesorios y/o periféricos (Si aplica)
Altura H (m)
Ancho W (m)
Profundidad D (m)
Peso (kg)
Consumo eléctrico (VA)
Corriente (A)
Número de fases
Voltaje de entrada (V)
Otros requisitos de instalación eléctrica (cableado, canalización, tomacorriente, clavija, protección eléctrica, elevadores de voltaje, conectores, terminales, accesorios, tuberías, UPS, etc.)
Especificaciones del mesón de instalación (dimensiones, material, antivibración, etc.)
Otras especificaciones (iluminación, fuentes de calor, campos electromagnéticos, etc.)
Dimensiones requeridas para el lugar donde quedará instalado el equipo con sus accesorios periféricos y/o computador.
Condiciones ambientales de operación del equipo
Rango de temperatura
Presión
Humedad
¿Considera que las condiciones ambientales pueden afectar el desempeño de los equipos? Si su respuesta es SI por favor especifique la configuración especial del equipo para las siguientes ciudades de instalación | [12 empty] | SI |  | NO
Bogotá
SOLICITUD DE COSTOS
Diligencie únicamente la columna H, ingresando el valor en dólares americanos (US$). Para la estimación de costos tenga en cuenta las siguientes consideraciones asociadas a servicios conexos que espera para la Entidad: • Término de negociación DDP para entrega en las instalaciones de los laboratorios de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y/o Medellín según aplique) • La instalación del equipo incluye además verificación, alistamiento del sitio, cargue del equipo al punto de ubicación dentro del laboratorio, partes, acoples, cables, conexiones, etc., necesarios para comunicación con el computador, accesorios, red de datos, red eléctrica y demás que sean necesarios para la correcta instalación y operación del equipo. • Los servicios de instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibraciones, caracterizaciones (si aplica), mantenimientos preventivos y/o correctivos y entrenamiento deberán realizarse por personal entrenado y certificado, con experiencia de al menos 1 año en la prestación de dichos servicios técnicos en equipos de la misma marca presentada. • El entrenamiento debe ser teórico – práctico e incluir al menos los principales aspectos teóricos de la técnica, instrucciones de operación del equipo, uso de accesorios, software de operación y de análisis (si aplica), creación de métodos según tipo de muestra (si aplica), instrucciones sobre el mantenimiento a nivel de usuario, reconocimiento y manejo de fallas, para mínimo para 4 personas, con la duración requerida según la complejidad de la técnica. • La garantía de calidad sobre el equipo, accesorios, periféricos y computador debe otorgarse por mínimo 2 años, incluyendo suministro de consumibles, todos los gastos asociados a la reparación de una falla (diagnóstico, mantenimiento correctivo, repuestos incluidos gastos de importación, reexportación de piezas para diagnóstico de fallas, etc.), servicios de mantenimiento, calificación y calibración anuales, atención de consultas telefónicas y/o electrónicas frente a una falla, incluido dentro del costo total. • El equipo se debe entregar con herramientas y elementos necesarios para funcionamiento del equipo, así como para actividades de rutina e intervención técnica del equipo por parte de usuario (Ej. Llaves para apertura de compartimientos, uniones, etc.) • Se podrán exigir pólizas de cumplimiento de contrato, calidad y correcto funcionamiento de bienes, calidad de servicios y demás que apliquen según la naturaleza del contrato. • El valor de los bienes debe incluir los costos especificados y no especificados para entrega llave en mano.
ITEM | PRODUCTO | [9 empty] | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  | PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL
1 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Bogotá Balanza de precisión incluido instalación, calibración, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos Totales con especificaciones mínimas | [10 empty] | 0
Costos estimados de servicios técnicos futuros
2 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calibración, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Bogotá | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos estimados totales con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (Opcional)
3 | Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional), condiciones adicionales y servicios conexos para entrega e instalación en Bogotá, debidamente registradas en la sección de especificaciones técnicas Balanza de precisión incluido instalación, calibración, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años. | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
4 | Costo anual de mantenimiento preventivo y calibración incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional) para prestación de servicios y entrega de bienes en Bogotá | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Fecha:
Validez de la cotización:
Tiempo de entrega:
Forma de pago: |  |  | Un solo pago contra entrega a satisfacción
Tiempo previsto para entrenamiento: