## Anexo 04-CortadoraTextilNeumati
ANEXO 04 - CORTADORA DE TEXTILES NEUMÁTICA
Complete todos los campos del formulario e ingrese la información en idioma español. En los campos que requieran elegir entre varias opciones, marque con una “X” la que corresponda. No modifique las celdas donde se indiquen las especificaciones mínimas o los requerimientos de la Entidad.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre (razón social)
Número de identificación tributaria (NIT o equivalente)
Dirección
Ciudad
País
¿Tiene oficinas en Colombia? |  |  |  | SI |  | NO |  | Si no tiene oficinas en Colombia ¿Cuenta con distribuidores autorizados en Colombia? | [6 empty] | SI | NO
Nombres de los distribuidores autorizados | [8 empty] | Correo Electrónico
Datos del representante legal
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Datos de la persona de contacto
Nombre
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Uso (informativo): Corte de muestras circulares de materiales con superficie uniforme y área definida (100 cm²), destinadas a la determinación del gramaje (masa por unidad de área), incluidos tejidos, no tejidos, alfombras, películas, espuma, papel y cartón, entre otros, asegurando cortes precisos y repetibles mediante sistema neumático.
Cantidad |  | 5 Unidades |  |  |  |  | Ubicación |  |  | Bogotá, Barraquilla, Buenaventura, Cartagena y Medellín
Aporte documentos técnicos emitidos por el fabricante como ficha técnica, catálogo o folleto, notas de aplicación, manuales, vínculos de la página web, videos del fabricante, declaraciones de conformidad y los que considere pertinentes, en los que se pueda verificar la totalidad las especificaciones reportadas en el presente RFI .
Marca ofrecida: | [11 empty] | (Opcional)
Referencia:
Característica |  | Especificaciones Mínimas | ¿El equipo presentado puede cumplir con esta especificación? |  |  |  | Especificaciones del equipo presentado |  |  | ¿Cuenta con equipo de mejores especificaciones? |  | Marca:
Referencia:
En esta columna solo diligencie las especificaciones mejoradas respecto del equipo presentado que cumple con las especificaciones mínimas
|  |  | SI |  | NO |  |  |  |  | SI | NO
Tipo de cortadora |  | Circular
Accionamiento |  | Neumático
Diámetro del cilindro |  | 125 mm
Profundidad de corte |  | Mínimo 50 mm
Requerimiento de presión |  | 100 psi
Fuerza de corte |  | 1282 kgf
Tipo de cuchillas |  | Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia y durabilidad
Eyección de muestras |  | Automática
Seguridad |  | Con botones de seguridad de operación o equipada con pasador de bloqueo para garantizar una posición segura cuando no se utiliza (cuchillas de corte retraídas).
Base de la cortadora antideslizante
Tipo de troquel |  | Troquel corte circular de 100 cm2
Consumibles |  | Láminas soporte para corte x 10 paquetes de 100 unidades, adecuados para el área de corte
Troque de repuesto X 2 unidades
Calibración |  | Certificado de calibración emitido por laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025:2017
Accesorio |  | Un (1) compresor independiente para uso cuando no se cuenta con sistema de aire comprimido en el laboratorio o las condiciones no son suficientes para operar el equipo: - Silencioso - Con las características técnicas recomendadas por el fabricante para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.
Ciudades sin punto de aire: Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Medellín Condiciones del punto de aire en Bogotá: - Caudal máximo de aire en la red: 9,67 l/s (20,52 cfm) - Velocidad de aire en la red: 8 m/s - Presión absoluta máxima en el punto de trabajo: 110 psi - Calidad del aire: Acorde a la norma ISO 8573-1:2010, se puede considerar para la aplicación un aire 1.4.1. - Punto de entrega con acople rápido
Considera que se debe especificar otras características importantes del instrumento (SI/NO) ¿Cuáles y por qué?
CONDICIONES ADICIONALES
¿El fabricante certifica el suministro de consumibles y repuestos por al menos 10 años contados a partir de la venta del equipo? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo ofrecido corresponde al último modelo lanzado por el fabricante? | [14 empty] | SI | NO
Para la ciudad de Bogotá ¿Se puede conectar el equipo directamente a la red de aire comprimido disponible en el punto, suministrando manguera, regulador, accesorios, etc. de calidad compatibles con la tubería de aluminio? Condiciones del punto de aire: - Caudal máximo de aire en la red: 9,67 l/s (20,52 cfm) - Velocidad de aire en la red: 8 m/s - Presión absoluta máxima en el punto de trabajo: 8,3 bar (120 psi) - Calidad del aire: Acorde a la norma ISO 8573-1:2010, aire 1.4.1. - Punto de entrega con acople rápido | [14 empty] | SI | NO
Condiciones y requerimientos de instalación
De ser necesario adicionar tantas columnas como sea requerido para cada componente
Especificación | [6 empty] | Equipo |  |  |  |  | Accesorios y/o periféricos (Si aplica)
Altura H (m)
Ancho W (m)
Profundidad D (m)
Peso (kg)
Consumo eléctrico (VA)
Corriente (A)
Número de fases
Voltaje de entrada (V)
Otros requisitos de instalación eléctrica (cableado, canalización, tomacorriente, clavija, protección eléctrica, elevadores de voltaje, conectores, terminales, accesorios, tuberías, UPS, etc.)
Requisitos de gases especiales o industriales, pureza y consumos (en caso que aplique), por ejemplo aire comprimido
Especificaciones del mesón de instalación (dimensiones, material, antivibración, etc.)
Otras especificaciones (iluminación, fuentes de calor, campos electromagnéticos, etc.)
Dimensiones requeridas para el lugar donde quedará instalado el equipo con sus accesorios periféricos y/o computador.
Condiciones ambientales de operación del equipo
Rango de temperatura
Presión
Humedad
¿Considera que las condiciones ambientales pueden afectar el desempeño de los equipos? Si su respuesta es SI por favor especifique la configuración especial del equipo para las siguientes ciudades de instalación | [12 empty] | SI |  | NO
Bogotá
Barranquilla
Buenaventura
Cartagena
Medellín
SOLICITUD DE COSTOS
Diligencie únicamente la columna H, ingresando el valor en dólares americanos (US$). Para la estimación de costos tenga en cuenta las siguientes consideraciones asociadas a servicios conexos que espera para la Entidad: • Término de negociación DDP para entrega en las instalaciones de los laboratorios de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y/o Medellín según aplique) • La instalación del equipo incluye además verificación, alistamiento del sitio, cargue del equipo al punto de ubicación dentro del laboratorio, partes, acoples, cables, conexiones, etc., necesarios para comunicación con el computador, accesorios, red de datos, red eléctrica y demás que sean necesarios para la correcta instalación y operación del equipo. • Los servicios de instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibraciones, caracterizaciones (si aplica), mantenimientos preventivos y/o correctivos y entrenamiento deberán realizarse por personal entrenado y certificado, con experiencia de al menos 1 año en la prestación de dichos servicios técnicos en equipos de la misma marca presentada. • El entrenamiento debe ser teórico – práctico e incluir al menos los principales aspectos teóricos de la técnica, instrucciones de operación del equipo, uso de accesorios, software de operación y de análisis (si aplica), creación de métodos según tipo de muestra (si aplica), instrucciones sobre el mantenimiento a nivel de usuario, reconocimiento y manejo de fallas, para mínimo para 4 personas, con la duración requerida según la complejidad de la técnica. • La garantía de calidad sobre el equipo, accesorios, periféricos y computador debe otorgarse por mínimo 2 años, incluyendo suministro de consumibles, todos los gastos asociados a la reparación de una falla (diagnóstico, mantenimiento correctivo, repuestos incluidos gastos de importación, reexportación de piezas para diagnóstico de fallas, etc.), servicios de mantenimiento, calificación y calibración anuales, atención de consultas telefónicas y/o electrónicas frente a una falla, incluido dentro del costo total. • El equipo se debe entregar con herramientas y elementos necesarios para funcionamiento del equipo, así como para actividades de rutina e intervención técnica del equipo por parte de usuario (Ej. Llaves para apertura de compartimientos, uniones, etc.) • Se podrán exigir pólizas de cumplimiento de contrato, calidad y correcto funcionamiento de bienes, calidad de servicios y demás que apliquen según la naturaleza del contrato. • El valor de los bienes debe incluir los costos especificados y no especificados para entrega llave en mano.
ITEM | PRODUCTO | [9 empty] | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  | PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL
1 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Bogotá Cortadora neumática de corte circular para muestras de materiales textiles que incluya herramientas, consumibles, instalación, calibración de los troqueles de corte, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
2 | Compresor para entrega en Bogotá (solo en caso que las condiciones de aire comprimido no sean suficientes para operar el equipo) | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
3 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Barranquilla Cortadora neumática de corte circular con compresor para muestras de materiales textiles que incluya herramientas, accesorios, consumibles, calibración de los troqueles de corte, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
4 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Buenaventura Cortadora neumática de corte circular con compresor para muestras de materiales textiles que incluya herramientas, accesorios, consumibles, instalación, calibración de los troqueles de corte, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
5 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Cartagena Cortadora neumática de corte circular con compresor para muestras de materiales textiles que incluya herramientas, accesorios, consumibles, instalación, calibración de los troqueles de corte, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
6 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Medellín Cortadora neumática de corte circular para muestras con compresor de materiales textiles que incluya herramientas, accesorios, consumibles, instalación, calibración de los troqueles de corte, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos Totales con especificaciones mínimas | [10 empty] | 0
Costos estimados de servicios técnicos futuros
6 | Costo anual de mantenimiento preventivo de la cortadora y/o compresor, calibración de los troqueles de corte, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Bogotá | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
7 | Costo anual de mantenimiento preventivo de la cortadora con compresor, calibración de los troqueles de corte, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Barranquilla | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
8 | Costo anual de mantenimiento preventivo de la cortadora con compresor, calibración de los troqueles de corte, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Buenaventura | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
9 | Costo anual de mantenimiento preventivo de la cortadora con compresor, calibración de los troqueles de corte, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Cartagena | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
10 | Costo anual de mantenimiento preventivo de la cortadora con compresor, calibración de los troqueles de corte, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Medellín | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos estimados totales con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (Opcional)
11 | Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional), condiciones adicionales y servicios conexos para entrega e instalación en Bogotá, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena o Medellín, debidamente registradas en la sección de especificaciones técnicas Cortadora neumática de corte circular para muestras de materiales textiles que incluya herramientas, accesorios, consumibles, instalación, calibración de los troqueles de corte, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
12 | Costo anual de mantenimiento preventivo de cortadora con compresor, calibración de los troqueles de corte, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional) para prestación de servicios y entrega de bienes en Bogotá, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena o Medellín Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Fecha:
Validez de la cotización:
Tiempo de entrega:
Forma de pago: |  |  | Un solo pago contra entrega a satisfacción
Tiempo previsto para entrenamiento: