## Anexo 05-Microscopio
ANEXO 05 - MICROSCOPIO
Complete todos los campos del formulario e ingrese la información en idioma español. En los campos que requieran elegir entre varias opciones, marque con una “X” la que corresponda. No modifique las celdas donde se indiquen las especificaciones mínimas o los requerimientos de la Entidad.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre (razón social)
Número de identificación tributaria (NIT o equivalente)
Dirección
Ciudad
País
¿Tiene oficinas en Colombia? |  |  |  | SI |  | NO |  | Si no tiene oficinas en Colombia ¿Cuenta con distribuidores autorizados en Colombia? | [6 empty] | SI | NO
Nombres de los distribuidores autorizados | [8 empty] | Correo Electrónico
Datos del representante legal
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Datos de la persona de contacto
Nombre
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Uso (informativo): Identificación de fibras textiles naturales, sintéticas y artificiales mediante observación morfológica; diferenciación del tipo de filamento a través del análisis de cortes transversales, como soporte técnico para la identificación y clasificación arancelaria de mercancías.
Cantidad |  | 4 Unidades |  |  |  |  | Ubicación |  |  | Bogotá, Barranquilla, Buenaventura y Cartagena
Aporte documentos técnicos emitidos por el fabricante como ficha técnica, catálogo o folleto, notas de aplicación, manuales, vínculos de la página web, videos del fabricante, declaraciones de conformidad y los que considere pertinentes, en los que se pueda verificar la totalidad las especificaciones reportadas en el presente RFI .
Marca ofrecida: | [11 empty] | (Opcional)
Referencia:
Característica |  | Especificaciones Mínimas | ¿El equipo presentado puede cumplir con esta especificación? |  |  |  | Especificaciones del equipo presentado |  |  | ¿Cuenta con equipo de mejores especificaciones? |  | Marca:
Referencia:
En esta columna solo diligencie las especificaciones mejoradas respecto del equipo presentado que cumple con las especificaciones mínimas
|  |  | SI |  | NO |  |  |  |  | SI | NO
Microscopio |  | Microscopio triocular con sistema óptico Infinity completamente plano corregido al infinito, con protección antihongos
Campo claro en luz transmitida y campo claro y oscuro en luz reflejada
Técnicas adaptables: polarización simple y contraste de fases
Estativo metálico con iluminación transmitida y reflejada
Movimiento Z grueso bilateral y fino independiente
Elevación de enfoque mínima 15 mm
Porta objetivos campo claro de 5 posiciones codificado
Platina mecánica 75x50 mm sin cremallera, placa 220x150 mm
Iluminación transmitida LED blanco 10 W (opción halógena)
Iluminación reflejada LED blanco 10 W
Gestión de luz ECO con memoria por objetivo
Botón físico de captura de imagen en el estativo
Funda antipolvo
Fototubo binocular 30°/23 (50/50)
Oculares PL 10x/23 enfocables con corrección dióptrica
Objetivos EPI 5x, 10x, 20x, 50x y 100x HD corregidos planar y cromáticamente
Condensador ABBE
Cámara |  | Cámara 4K misma marca del microscopio
Resolución mínima 12 MP, píxel 1.85 µm
Video 4K 30 fps, sensor CMOS
USB 3.0 / HDMI / Ethernet
Software sin restricción de licencias
Funciones software: medición, foco extendido, mosaico, video, LIMS
Compatibilidad Windows 11
Funda antipolvo
Adaptador óptico 0.5x
Software |  | Visualización de imágenes en vivo
Comparación y optimización de imágenes
Mediciones: distancias, áreas, ángulos y conteo manual
Anotaciones, comentarios y marcado de hallazgos
Captura de pilas de imágenes (Z-stack) manual para foco extendido
Creación manual de mosaicos X-Y
Captura de imágenes y grabación de video
Procesamiento de imágenes capturadas
Gestión de múltiples canales en una imagen
Exportación de imágenes en formatos JPG, JPEG, TIFF, TIF y BMP
Compatibilidad con sistemas operativos equivalentes a Windows 11
Software propio sin restricción de licencias o número de instalaciones
Permite configurar el microscopio desde el software
Computador
Procesador |  | Opciones AMD Ryzen 9, Intel Core i7 13ª Generación, Intel Core i9 13ª Generación o mejor
Núcleos del procesador |  | Mínimo 16
Memoria RAM |  | Mínimo DDR4 SDRAM o DDR5 SDRAM 32 GB
Almacenamiento |  | SSD NVMe 1 TB + HDD 2 TB
GPU |  | NVIDIA RTX (20/30/40) o AMD Radeon equivalente
Puertos |  | USB 3.0+, USB‑C, HDMI/DP
Opcional Wi‑Fi 6 / Bluetooth 5.0 de requerir para conexión de periféricos en caso de requerirse
Puerto de red RJ45 |  | Mínimo 2
Tarjeta de red |  | RJ-45 (10/100/1000) integrada
Monitor |  | Antirreflejo, retroiluminación LED, Baja opacidad
Tamaño del monitor |  | Mínimo 21,5"
Resolución |  | FHD 1920 x 1080
Tipo de teclado |  | USB en español
Tipo de mouse |  | USB óptico, dos botones y scroll
Sistema Operativo |  | Windows 10/11 Pro 64‑bit Preferiblemente Windows 11
Versión Sistema Operativo |  | Última versión
Consumo de energía |  | Certificación Energy Star 9.0
EPEAT |  | Equipos que cumplan norma EPEAT
Considera que se debe especificar otras características importantes del instrumento (SI/NO) ¿Cuáles y por qué?
CONDICIONES ADICIONALES
¿El fabricante certifica el suministro de consumibles y repuestos por al menos 10 años contados a partir de la venta del equipo? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo ofrecido corresponde al último modelo lanzado por el fabricante? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo se puede integrar con cualquier sistemas LIMS? | [14 empty] | SI | NO
Especifique el protocolo de comunicación empleado para transferir datos a sistemas LIMS:
Condiciones y requerimientos de instalación
De ser necesario adicionar tantas columnas como sea requerido para cada componente
Especificación | [6 empty] | Equipo |  |  |  |  | Accesorios y/o periféricos (Si aplica)
Altura H (m)
Ancho W (m)
Profundidad D (m)
Peso (kg)
Consumo eléctrico (VA)
Corriente (A)
Número de fases
Voltaje de entrada (V)
Otros requisitos de instalación eléctrica (cableado, canalización, tomacorriente, clavija, protección eléctrica, elevadores de voltaje, conectores, terminales, accesorios, tuberías, UPS, etc.)
Especificaciones del mesón de instalación (dimensiones, material, antivibración, etc.)
Otras especificaciones (iluminación, fuentes de calor, campos electromagnéticos, etc.)
Dimensiones requeridas para el lugar donde quedará instalado el equipo con sus accesorios periféricos y/o computador.
Condiciones ambientales de operación del equipo
Rango de temperatura
Presión
Humedad
¿Considera que las condiciones ambientales pueden afectar el desempeño de los equipos? Si su respuesta es SI por favor especifique la configuración especial del equipo para las siguientes ciudades de instalación | [12 empty] | SI |  | NO
Bogotá
Barranquilla
Buenaventura
Cartagena
SOLICITUD DE COSTOS
Diligencie únicamente la columna H, ingresando el valor en dólares americanos (US$). Para la estimación de costos tenga en cuenta las siguientes consideraciones asociadas a servicios conexos que espera para la Entidad: • Término de negociación DDP para entrega en las instalaciones de los laboratorios de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y/o Medellín según aplique) • La instalación del equipo incluye además verificación, alistamiento del sitio, cargue del equipo al punto de ubicación dentro del laboratorio, partes, acoples, cables, conexiones, etc., necesarios para comunicación con el computador, accesorios, red de datos, red eléctrica y demás que sean necesarios para la correcta instalación y operación del equipo. • Los servicios de instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibraciones, caracterizaciones (si aplica), mantenimientos preventivos y/o correctivos y entrenamiento deberán realizarse por personal entrenado y certificado, con experiencia de al menos 1 año en la prestación de dichos servicios técnicos en equipos de la misma marca presentada. • El entrenamiento debe ser teórico – práctico e incluir al menos los principales aspectos teóricos de la técnica, instrucciones de operación del equipo, uso de accesorios, software de operación y de análisis (si aplica), creación de métodos según tipo de muestra (si aplica), instrucciones sobre el mantenimiento a nivel de usuario, reconocimiento y manejo de fallas, para mínimo para 4 personas, con la duración requerida según la complejidad de la técnica. • La garantía de calidad sobre el equipo, accesorios, periféricos y computador debe otorgarse por mínimo 2 años, incluyendo suministro de consumibles, todos los gastos asociados a la reparación de una falla (diagnóstico, mantenimiento correctivo, repuestos incluidos gastos de importación, reexportación de piezas para diagnóstico de fallas, etc.), servicios de mantenimiento, calificación y calibración anuales, atención de consultas telefónicas y/o electrónicas frente a una falla, incluido dentro del costo total. • El equipo se debe entregar con herramientas y elementos necesarios para funcionamiento del equipo, así como para actividades de rutina e intervención técnica del equipo por parte de usuario (Ej. Llaves para apertura de compartimientos, uniones, etc.) • Se podrán exigir pólizas de cumplimiento de contrato, calidad y correcto funcionamiento de bienes, calidad de servicios y demás que apliquen según la naturaleza del contrato. • El valor de los bienes debe incluir los costos especificados y no especificados para entrega llave en mano.
ITEM | PRODUCTO | [9 empty] | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  | PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL
1 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Bogotá Microscopio con cámara de microscopía que incluya herramientas, accesorios, consumibles, computador y software para operación del equipo y gestión de datos, instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
2 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Barranquilla Microscopio con cámara de microscopía que incluya herramientas, accesorios, consumibles, computador y software para operación del equipo y gestión de datos, instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
3 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Buenaventura Microscopio con cámara de microscopía que incluya herramientas, accesorios, consumibles, computador y software para operación del equipo y gestión de datos, instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
4 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Cartagena Microscopio con cámara de microscopía que incluya herramientas, accesorios, consumibles, computador y software para operación del equipo y gestión de datos, instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos Totales con especificaciones mínimas | [10 empty] | 0
Costos estimados de servicios técnicos futuros
5 | Costo anual de mantenimiento preventivo, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Bogotá | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
6 | Costo anual de mantenimiento preventivo, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Barranquilla | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
7 | Costo anual de mantenimiento preventivo, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Buenaventura | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
8 | Costo anual de mantenimiento preventivo, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Cartagena | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos estimados totales con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad
9 | Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional), condiciones adicionales y servicios conexos para entrega e instalación en Bogotá, Barranquilla, Buenaventura o Cartagena, debidamente registradas en la sección de especificaciones técnicas Microscopio con cámara de microscopía que incluya herramientas, accesorios, consumibles, computador y software para operación del equipo y gestión de datos, instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
10 | Costo anual de mantenimiento preventivo, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional) para prestación de servicios y entrega de bienes en Bogotá, Buenaventura o Cartagena Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Fecha:
Validez de la cotización:
Tiempo de entrega:
Forma de pago: |  |  | Un solo pago contra entrega a satisfacción
Tiempo previsto para entrenamiento: