## Anexo 09-Cromatógrafo GC-MS
ANEXO 09 - CROMATÓGRAFO DE GASES ACOPLADO A ESPECTRÓMETRO DE MASAS GC-MS
Complete todos los campos del formulario e ingrese la información en idioma español. En los campos que requieran elegir entre varias opciones, marque con una “X” la que corresponda. No modifique las celdas donde se indiquen las especificaciones mínimas o los requerimientos de la Entidad.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre (razón social)
Número de identificación tributaria (NIT o equivalente)
Dirección
Ciudad
País
¿Tiene oficinas en Colombia? |  |  |  | SI |  | NO |  | Si no tiene oficinas en Colombia ¿Cuenta con distribuidores autorizados en Colombia? | [5 empty] | SI | NO
Nombres de los distribuidores autorizados | [8 empty] | Correo Electrónico
Datos del representante legal
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Datos de la persona de contacto
Nombre
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Uso (informativo): Análisis, identificación y confirmación de sustancias volátiles y semivolátiles presentes en mercancías de naturaleza orgánica, incluyendo combustibles, alcoholes, solventes, aditivos y otros compuestos orgánicos, como soporte técnico para la caracterización y clasificación aduanera
Cantidad |  | 1 Unidad |  |  |  |  | Ubicación |  | Bogotá
Aporte documentos técnicos emitidos por el fabricante como ficha técnica, catálogo o folleto, notas de aplicación, manuales, vínculos de la página web, videos del fabricante, declaraciones de conformidad y los que considere pertinentes, en los que se pueda verificar la totalidad las especificaciones reportadas en el presente RFI .
Marca ofrecida: | [10 empty] | Opcional
Referencia:
Característica |  | Especificaciones Mínimas | ¿El equipo presentado puede cumplir con esta especificación? |  |  |  | Especificaciones del equipo presentado |  | ¿Cuenta con equipo de mejores especificaciones? |  | Marca:
Referencia:
En esta columna solo diligencie las especificaciones mejoradas respecto del equipo presentado que cumple con las especificaciones mínimas
|  |  | SI |  | NO |  |  |  | SI | NO
Cromatógrafo de gases |  | Cromatógrafo de gases, que permita la instalación de por lo menos cuatro (4) detectores, incluido detector de masas
Puerto de inyección |  | Configurado con un (1) puerto de inyección Split / splitless:
Apto para el uso con columnas capilares de calibre ≥ 0,200 mm
Temperatura máxima: Mínimo 400 °C
Rango de presión: 0 a 100 psi o rango mayor
Debe tener control electrónico del flujo
Sistema de apertura abatible o de fácil apertura sin uso de herramientas, con modo de ahorro de gas y tecnología para ahorro de helio
Control de flujo de gas de arrastre |  | Controlador de flujo electrónico que permita por lo menos:
Modos de presión constante y flujo constante, para todos los inyectores y detectores
Comprobación de fugas
Compensación automática de presión y temperatura
Horno de columnas Programador de la temperatura del horno de columna |  | Capacidad de al menos una (1) columna capilar de hasta 100 m de longitud
Capaz de operar a temperatura programada sostenida y lineal desde al menos 4 ºC por encima de la temperatura ambiente hasta 450 °C o mayor rango
Rampas de temperatura: Mínimo 20 rampas y debe permitir rampas de enfriamiento
Tasa de enfriamiento: 450 a 50 °C en 4.5 minutos o menos
Velocidad de calentamiento mínima: de 120 ºC/min o mayor a 70 ºC; 45 ºC/min o mayor a 300 ºC y 35 ºC/min o mayor a 450 ºC
Detector de Masas |  | Fuente de ionización: Impacto o ionización de electrones, energía de electrones 10 a 100eV o mayor rango
Temperatura máxima de la línea de transferencia: 350°C o superior
Rango dinámico ≥ 106.
Filtro de masas: tipo simple cuadrupolo (cuadrupolo monolítico u homogéneo)
Modos de adquisición: Modo Scan, Modo SIM y Scan y SIM simultáneo
Rango de masas: 1.6 - 1050 Da (u) o mejor
Detector con multiplicador de electrones y dinodo de alta energía
Velocidad de barrido: 20000 Da/s (o u/s) o mejor
Sensibilidad en modo Scan (con helio como gas de arrastre): SN: 4000:1 o mejor, Inyección de 1 uL de OFN de concentración 1pg/uL. IDL < 1 pg en modo SIM
Con un sistema y/o diseño que permita garantizar y extender en el tiempo la limpieza de la cámara de ionización y el analizador
Auto muestreador / inyector automático (accesorio) |  | Auto muestreador o inyector automático de la misma marca del cromatógrafo ofertado e integrado en el sistema de control
Posiciones: Mínimo 100 viales estándar de al menos 1,5 ml y mínimo 4 viales de solvente para lavado y desecho
Apto para jeringas de 5 y 10 µL o del tamaño necesario para garantizar inyecciones entre 0.1 y 10 µL, con agujas recomendadas por el fabricante
Permite adicionar muestras prioritarias durante una secuencia de muestras
Carryover: ≤ 0.001%
Funciones programables: Que permita variar parámetros de acuerdo con la viscosidad y velocidad de inyección
Sensor que detecte la ausencia de vial o que detecte la sujeción de un vial o algún otro sensor o sistema de sensores que aseguren un correcto manejo de los viales
Función de alineación o calibrado del inyector y la bandeja de viales
Sistema de adquisición de datos |  | El cromatógrafo de gases debe tener una interfaz de pantalla táctil de mínimo 7 pulgadas o mayor, que permita las operaciones básicas de manejo del cromatógrafo, visualizar el estado del cromatógrafo, estado del análisis, principales parámetros de operación, resumen de errores y contadores para reemplazo de consumibles
Permitir el acceso de forma remota desde un PC de la red de la Entidad para monitorear el estado de ejecución, revisar los cromatogramas y lanzar un lote
Software o paquete de software de adquisición y análisis de datos instalados en computador que se comunica con el cromatógrafo con las siguientes características o mejores
Gestión de los datos de entrada y salida (información de la muestra) permitiendo la integridad, trazabilidad, seguridad y calidad de los datos
Gestión de usuario: creación y administración de usuarios, así como de permisos de acceso y/o modificación de métodos
Propio de la marca y para el tipo de equipo
Mostrar el alto vacío
Control de variables operativas del cromatógrafo de gases y adquisición de señales
Almacenamiento de datos para consulta y análisis posterior
Presentación de cromatograma y espectros en tiempo real
Integración y manejo de los datos cromatográficos
Superposición de cromatogramas para determinar una amplitud de señal similar
Determinación de la calidad de los análisis cromatográficos tales como resolución de pico, cálculos de simetría de pico (System suitability o Quality control)
Exportación de datos Excel, txt, csv o pdf
Software de deconvolución
Comparación espectral de las sustancias para la identificación de sustancias a través de librerías espectrales: Nist, Wiley, Maurer-Pfleger-Weber vigentes y actualizadas
Generación de reportes configurables de acuerdo con las necesidades del laboratorio
Compatible con Windows 11 de 64 bits y versiones más actualizadas de Sistema Operativo disponibles
Licencias de los softwares de última versión
Licencias a nombre de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Entrega de actualizaciones de las licencias que emita el fabricante durante el tiempo de la garantía y aquellas que sean necesarias debido a fallas en la funcionalidad del software atribuibles al fabricante sin ningún costo adicional
Entrega de los correspondientes medios de instalación, incluido sistema operativo y ficha técnica de cada uno de los softwares
Capaz de comunicar y transmitir datos a sistemas LIMS
Columnas |  | Columna GS-GasPro 30 m X 0.32 mm o equivalente
Columna HP-1ms 60 m X 0.25 mm o equivalente
Columna HP-5ms 30 m X 0.25 mm o equivalente
Columna DB-624 30 m X 0.25 mm o equivalente
Columnas CP-SIL 88 100 m X 0.25 mm o equivalente
Columna HP WAX 30m X 0.25mm X 0.25μm o equivalente
Columna VF-1701 30m X 0.25mm X 0.25μm o equivalente
Gas de arrastre |  | Se debe configurar para trabajar con Helio (He) 5.0
Consumibles |  | Consumibles necesarios para aproximadamente 500 inyecciones de muestras, blancos, estándares, tales como jeringas de 5 y 10 µL (Al menos 5 jeringas con agujas), viales tanto para muestra como para solventes, insertos para viales, tapas, férulas, septas de alta temperatura y bajo sangrado u equivalentes, tuercas de conexión, sellos de oro, filtros de venteo de split, filtros de gas de arrastre, adaptadores, linners anillos para linners y/o cualquier otro requerido según configuración ofertada, compatibles y recomendados por el fabricante, adicionales a los consumibles requeridos para los servicios de mantenimiento, calificación y verificación (Incluir listado detallado de los consumibles a entregar)
Consumibles requeridos para los servicios de mantenimiento, calificación y verificación del equipo, sus detectores, accesorios y periféricos para su entrega y durante el tiempo de garantía (Incluir listado detallado de los consumibles a entregar)
Detectores adicionales
Detector NPD |  | Un (1) detector de Nitrógeno-Fósforo (NPD) selectivo para compuestos orgánicos que contienen fósforo (P) y nitrógeno (N)
Detector FPD |  | Un (1) detector fotométrico de llama (FPD) para medir la emisión óptica procedente del fósforo (P), azufre (S), plomo (Pb), etc.
Salida de doble canal para detección simultánea en modo S y P que permita distinguir entre la señal de S y P en 2 cromatogramas independientes
Línea de hidrógeno para llama térmica o energética en detectores NPD y FPD |  | Se debe configurar para trabajar con hidrógeno (H2) 5.0 (99,999 %) grado cromatográfico
Línea de aire cero como comburente para detectores NPD y FPD |  | Se debe configurar para trabajar con aire cero alta pureza para sostener combustión en cromatógrafos de gases. Contenido de hidrocarburos: < 0,05 ppm expresado como metano
Accesorio adicional
Pirolizador |  | Un (1) pirolizador con micro horno vertical con calentador cerámico cilíndrico
Tubo de pirólisis en cuarzo
Rango de temperatura de pirólisis: T ambiente +10 °C - 1050 °C o mayor rango
Estabilidad de la temperatura: ±0.1 °C o mejor
Velocidad máxima de calentamiento: 600 °C/min o superior
Rango de temperatura de la interfase: 40 °C - 450°C
Modos de operación: Evolved gas analysis (EGA-MS), Single Shot Analysis y Double-Shot analysis
Muestreadores Líquido y Double-Shot
Con posibilidad de análisis de muestra directamente, sin ningún tipo de preparación
Inyección al cromatógrafo directamente al puerto de inyección, sin línea de transferencia
Sistema de enfriamiento con ventilador y aire comprimido
Con protección por sobrecalentamiento
Software para control de pirolizador, suministrado por fabricante. Compatible con el GC-MS ofertado. El proponente debe garantizar que se acople perfectamente al software del GC-MS y a las librerías tanto de compuestos generales (Wiley Nist) como de polímeros y aditivos.
Software de búsqueda de espectros de masas con librerías para pirolizador que: - Identifique compuestos basados en termogramas EGA-MS y pirogramas obtenidos a partir de un sistema Py-GC/MS - Con al menos 4 librerías con espectros de mínimo 1000 polímeros y alrededor de 500 aditivos - Mostrar TIC y EIC en una misma pantalla y sustraer picos del pico objetivo para obtener un espectro de masas de alta calidad - Sobreponer varios cromatogramas
- Buscar en librería NIST directamente del software - Debe ser compatible con el pirolizador ofertado y debe además ser la última versión del software disponible - Los datos obtenidos del espectrómetro de masas deben ser leídos directamente por el software del pirolizador o entregar el sistema funcionando con la conversión requerida al formato AIA antes de su lectura por el software del pirolizador, de tal manera que la lectura de datos y la búsqueda en las librerías de polímeros pueda realizarse de manera rápida y eficiente
Consumibles: 2 set de consumibles estimados para uso anual, 2 tubos de cuarzo y 2 paquetes de copas de muestra x 100 unidades
Computador
Procesador |  | Opciones AMD Ryzen 9, Intel Core i7 13ª Generación, Intel Core i9 13ª Generación o mejor
Núcleos del procesador |  | Mínimo 16
Memoria RAM |  | Mínimo DDR4 SDRAM o DDR5 SDRAM 32 GB
Almacenamiento |  | SSD NVMe 1 TB + HDD 2 TB
GPU |  | NVIDIA RTX (20/30/40) o AMD Radeon equivalente
Puertos |  | USB 3.0+, USB‑C, HDMI/DP
Opcional Wi‑Fi 6 / Bluetooth 5.0 de requerir para conexión de periféricos en caso de requerirse
Puerto de red RJ45 |  | Mínimo 2
Tarjeta de red |  | RJ-45 (10/100/1000) integrada
Monitor |  | Antirreflejo, retroiluminación LED, Baja opacidad
Tamaño del monitor |  | Mínimo 21,5"
Resolución |  | FHD 1920 x 1080
Tipo de teclado |  | USB en español
Tipo de mouse |  | USB óptico, dos botones y scroll
Sistema Operativo |  | Windows 10/11 Pro 64‑bit Preferiblemente Windows 11
Versión Sistema Operativo |  | Última versión
Consumo de energía |  | Certificación Energy Star 9.0
EPEAT |  | Equipos que cumplan norma EPEAT
Considera que se debe especificar otras características importantes del instrumento (SI/NO) ¿Cuáles y por qué?
CONDICIONES ADICIONALES
¿El fabricante certifica el suministro de consumibles y repuestos por al menos 10 años contados a partir de la venta del equipo? | [13 empty] | SI | NO
¿El equipo ofrecido corresponde al último modelo lanzado por el fabricante? | [13 empty] | SI | NO
¿El equipo se puede integrar con cualquier sistemas LIMS? | [13 empty] | SI | NO
Especifique el protocolo de comunicación empleado para transferir datos a sistemas LIMS:
¿Puede realizar la acometida para helio proveniente de línea de gas disponible en el laboratorio, en el mismo piso de instalación del equipo, incluyendo tubería, válvulas, reguladores, filtros o trampas universales de resina química para eliminar el oxígeno presente en el gas adecuados para GC-MS, contar con indicador visible para evaluar la capacidad restante de la trampa de oxígeno y con trampa de hidrocarburos? | [13 empty] | SI | NO
¿Puede realizar la conexión para hidrógeno proveniente tanto de línea de gas disponible en el laboratorio, en punto de trabajo, como del generador de hidrógeno disponible en laboratorio (Precision Hydrogen Trace 1200 Marca PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS), incluyendo tubería, válvulas, reguladores, filtros o trampas universales adecuados para GC-MS accesorios y demás requeridos para la correcta instalación y operación, disponibles en el mismo piso donde se instalaría el equipo? | [13 empty] | SI | NO
¿Puede realizar la conexión para aire cero proveniente tanto de línea de gas disponible en el laboratorio, en el punto de trabajo, como del generador de Aire cero disponible en laboratorio (Precision Zero Air 3.5L Gas Generator Marca PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS), incluyendo tubería, válvulas, reguladores, filtros o trampas universales adecuados para GC-MS accesorios y demás requeridos para la correcta instalación y operación, disponibles en el mismo piso donde se instalaría el equipo? | [13 empty] | SI | NO
¿Los elementos que emplearía en la instalación de las acometidas son de alta calidad y compatibles con la tubería de acero inoxidable 316, temperatura de operación entre -20 y 70°C, 1/4", instalada en laboratorio? | [13 empty] | SI | NO
[14 empty] | SI | NO
¿Puede realizar la instalación del pirolizador en el cromatógrafo, con la conexión de manera tal que se pueda seleccionar el paso del gas de arrastre por el pirolizador o directamente al puerto de inyección mediante una válvula de tres vías, sin realizar ninguna desconexión o conexión de tubería? | [13 empty] | SI | NO
[14 empty] | SI | NO
Condiciones y requerimientos de instalación
De ser necesario adicionar tantas columnas como sea requerido para cada componente
Especificación | [6 empty] | Equipo |  |  |  | Accesorios y/o periféricos (Si aplica)
Altura H (m)
Ancho W (m)
Profundidad D (m)
Peso (kg)
Consumo eléctrico (VA)
Corriente (A)
Número de fases
Voltaje de entrada (V)
Número de tomas y tipos de tomas
Otros requisitos de instalación (cableado, canalización, tomacorriente, clavija, protección eléctrica, elevadores de voltaje, conectores, terminales, accesorios, tuberías, UPS, etc.)
Requisitos de gases especiales o industriales, pureza y consumos (en caso que aplique)
Especificaciones del mesón de instalación (dimensiones, material, antivibración, etc.)
Otras especificaciones (iluminación, fuentes de calor, campos electromagnéticos, etc.)
Dimensiones requeridas para el lugar donde quedará instalado el equipo con sus accesorios periféricos y/o computador.
Condiciones ambientales de operación del equipo
Rango de temperatura
Presión
Humedad
¿Considera que las condiciones ambientales pueden afectar el desempeño de los equipos? Si su respuesta es SI por favor especifique la configuración especial del equipo para las siguientes ciudades de instalación | [11 empty] | SI |  | NO
Bogotá
SOLICITUD DE COSTOS
Diligencie únicamente la columna H, ingresando el valor en dólares americanos (US$). Para la estimación de costos tenga en cuenta las siguientes consideraciones asociadas a servicios conexos que espera para la Entidad: • Término de negociación DDP para entrega en las instalaciones de los laboratorios de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (Bogotá, Buenaventura, Cartagena y/o Medellín según aplique) • La instalación del equipo incluye además verificación de cumplimiento de las condiciones de instalación recomendadas por el fabricante, alistamiento del sitio, cargue del equipo al punto de ubicación dentro del laboratorio, partes, acoples, cables, conexiones, etc., necesarios para comunicación con el computador, accesorios, red de datos, red eléctrica y demás que sean necesarios para la correcta instalación y operación del equipo. • Si como resultado de la verificación de condiciones de instalación se encuentra que deben incluirse compresores, generadores o en general cualquier accesorio que garantice la adecuada operación del equipo, estos deberán ser detallados e incluidos en la propuesta. • Los servicios de instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibraciones, caracterizaciones (si aplica), mantenimientos preventivos y/o correctivos y entrenamiento deberán realizarse por personal entrenado y certificado, con experiencia de al menos 1 año en la prestación de dichos servicios técnicos en equipos de la misma marca presentada. • El entrenamiento debe ser teórico – práctico e incluir al menos los principales aspectos teóricos de la técnica (cromatografía de gases, espectrometría de masas, pirólisis), instrucciones de operación del equipo, uso de detectores y accesorios, software de operación y de análisis, interpretación de resultados, creación de métodos según tipo de muestra (si aplica), instrucciones sobre el mantenimiento a nivel de usuario, reconocimiento y manejo de fallas, para mínimo para 4 personas, con la duración requerida según la complejidad de la técnica. • La garantía de calidad sobre el equipo, accesorios, periféricos y computador debe otorgarse por mínimo 2 años, incluyendo suministro de consumibles, todos los gastos asociados a la reparación de una falla (diagnóstico, mantenimiento correctivo, repuestos incluidos gastos de importación, reexportación de piezas para diagnóstico de fallas, etc.), servicios de mantenimiento, calificación y calibración anuales, atención de consultas telefónicas y/o electrónicas frente a una falla, incluido dentro del costo total. • El equipo se debe entregar con herramientas y elementos necesarios para funcionamiento del equipo, así como para actividades de rutina e intervención técnica del equipo por parte de usuario (Ej. Llaves para apertura de compartimientos, uniones, etc.) • Se podrán exigir pólizas de cumplimiento de contrato, calidad y correcto funcionamiento de bienes, calidad de servicios y demás que apliquen según la naturaleza del contrato. • El valor de los bienes debe incluir los costos especificados y no especificados para entrega llave en mano.
Ítem | Producto | [8 empty] | Cantidad | Unidad de Medida |  | Precio Unitario IVA Incluido | Valor Total
1 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Bogotá Cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas con automuestreador y consumibles de operación como para los servicios técnicos, con PC y software para operación del equipo y gestión de datos, incluido instalación, calificación de instalación, calificaciones de operación y verificación de desempeño, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [8 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
2 | Detector NPD con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas requeridas por la Entidad, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento, garantía de calidad por dos (2) años, condiciones adicionales y servicios conexos | [8 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
3 | Detector FPD con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas requeridas por la Entidad, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento, garantía de calidad por dos (2) años, condiciones adicionales y servicios conexos | [8 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
4 | Pirolizador con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas requeridas por la Entidad, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento, garantía de calidad por dos (2) años, condiciones adicionales y servicios conexos | [8 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos Totales con especificaciones mínimas | [9 empty] | 0
Costos estimados de servicios técnicos futuros
5 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, verificación de desempeño, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas con automuestreador, software y PC en la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Bogotá sin incluir detectores adicionales | [8 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
6 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, verificación de desempeño, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para detector NPD, en la vigencia siguiente a la finalización de la garantía | [8 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
7 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, verificación de desempeño, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para detector FPD, en la vigencia siguiente a la finalización de la garantía | [8 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
8 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, verificación de desempeño, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para pirolizador y su software, en la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Bogotá sin incluir detectores adicionales | [8 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos estimados totales con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (Opcional)
9 | Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional), condiciones adicionales y servicios conexos para entrega e instalación en Bogotá, debidamente registradas en la sección de especificaciones técnicas Cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas con automuestreador y consumibles de operación como para los servicios técnicos, con PC y software para operación del equipo y gestión de datos, incluido instalación, calificación de instalación, calificaciones de operación y verificación de desempeño, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [8 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
10 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, verificación de desempeño, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas con automuestreador, software y PC en la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Bogotá | [8 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Fecha:
Validez de la cotización:
Tiempo de entrega:
Forma de pago: |  |  | Un solo pago contra entrega a satisfacción
Tiempo previsto para entrenamiento: