## Anexo 10-Cromatógrafo LC-MS
ANEXO 10 - CROMATÓGRAFO LÍQUIDO ACOPLADO A ESPECTROMETRÍA DE MASAS LC-MS
Complete todos los campos del formulario e ingrese la información en idioma español. En los campos que requieran elegir entre varias opciones, marque con una “X” la que corresponda. No modifique las celdas donde se indiquen las especificaciones mínimas o los requerimientos de la Entidad.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre (razón social)
Número de identificación tributaria (NIT o equivalente)
Dirección
Ciudad
País
¿Tiene oficinas en Colombia? |  |  |  | SI |  | NO |  | Si no tiene oficinas en Colombia ¿Cuenta con distribuidores autorizados en Colombia? | [6 empty] | SI | NO
Nombres de los distribuidores autorizados | [8 empty] | Correo Electrónico
Datos del representante legal
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Datos de la persona de contacto
Nombre
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Uso (informativo): Análisis e identificación de compuestos poco volátiles o termolábiles presentes en mercancías diversas tales como detergentes, cosméticos, productos farmacéuticos, preparaciones de la industria química, preparaciones alimenticias, etc.
Cantidad |  | 1 Unidad |  |  |  |  | Ubicación |  |  | Bogotá
Aporte documentos técnicos emitidos por el fabricante como ficha técnica, catálogo o folleto, notas de aplicación, manuales, vínculos de la página web, videos del fabricante, declaraciones de conformidad y los que considere pertinentes, en los que se pueda verificar la totalidad las especificaciones reportadas en el presente RFI.
Marca ofrecida: | [11 empty] | Opcional
Referencia:
Característica |  | Especificaciones Mínimas | ¿El equipo presentado puede cumplir con esta especificación? |  |  |  | Especificaciones del equipo presentado |  | ¿Cuenta con equipo de mejores especificaciones? |  |  | Marca:
Referencia:
En esta columna solo diligencie las especificaciones mejoradas respecto del equipo presentado que cumple con las especificaciones mínimas
|  |  | SI |  | NO |  |  |  | SI |  | NO
Cromatógrafo líquido |  | Cromatógrafo líquido de ultra alta eficiencia UHPLC, modular con todos los módulos de un mismo fabricante, compuesto de un sistema de bombeo de la fase móvil, desgasificador para la fase móvil, sistema de inyección con inyector automático, compartimento para columnas con control de temperatura, compartimento para fases móviles, detector de arreglo de diodos, detector de índice de refracción e interfaz que permita ser acoplado a espectrómetro de masas/masas, libre selección de dimensiones de columnas. Biocompatible (las partes en contacto con la fase móvil deben tener tratamiento para evitar la interacción con las moléculas polares)
Bomba |  | Tipo: binaria
Flujo máximo: 5 mL/min a 8 mL/min (flujos configurables)
Exactitud: ± 1% o mejor
Presión de operación: superior a 1000 bar
Rango de pH de trabajo: 2 a 12 o mayor rango. El material en contacto con solventes debe resistir el rango de pH y solventes usados en HPLC
Exactitud de composición: +/-0,5% o mejor
Precisión de composición: menor < 0,15% RSD o mejor
Desgasificador incluido: integrado o externo
Características de seguridad: Sensor de fugas, sistema de lavado de sellos, monitoreo de exceso de presión
Auto muestreador / inyector automático (accesorio) |  | Rango de inyección: 0,1 a 20 μL o mayor rango, con capacidad de adaptar loop para ampliar la inyección
Precisión del volumen de inyección: +/- 0,5% o mejor
Capacidad de viales: Mínimo 96 o mayor (viales de 2,0 mL, 1,5 mL o 1,2 mL)
Programable en temperatura: 4°C a 40°C o mejor
Estabilidad de temperatura: +/- 2°C o mejor
Arrastre (carryover): 0,004% o mejor. (cafeína)
Puerto para enjuague de la aguja
Características de seguridad: Sensor de fugas, detección de vial o de rack vacío, monitoreo o control de temperatura
Horno de columnas |  | Capacidad: compartimiento para columnas de hasta 300 mm con uso de guarda columnas
Temperatura: Tamb + 4°C - 80°C o mayor rango
Detector de arreglo de diodos DAD |  | Fuente de luz: Lámpara de deuterio y tungsteno
Rango de longitud de onda: 190 nm a 900 nm o mayor rango
Exactitud de longitud de onda +/- 1,0 nm
Linealidad: ≤ 5% a 2A(2AU)
Deriva(drift): <±1 mAU/h o menor
Características de seguridad: Sensor de fugas, comprobación de encendido de lámparas y sistema óptico
Sistema de espectrometría de masas de alta resolución |  | Tipo de analizador: Cuadrupolo–Orbitrap (HRAM) o Cuadrupolo–Tiempo de vuelo (Q-TOF)
Fuente de ionización por electrospray (ESI positivo y negativo) y soportar la fuente de ionización química a presión atmosférica (APCI) si se adquiere en el futuro
Rango de masas (m/z) : 40 - 2250 o mayor rango
Exactitud de masa (Mass Accuracy) < 2 ppm o mejor con calibración interna
Sensibilidad MS: 1 pg de reserpina S/N> 500: 1 o mejor (se deben presentar equivalencia entre la concentración de prueba y la S/N)
Sensibilidad, MS / MS reserpina 1pg en la columna, S / N> 1500: 1 RMS (se deben presentar equivalencia entre la concentración de prueba y la S/N)
Velocidad de escaneo en MS y MS/MS: mínimo 22 Hz (22 espectros por segundo) o mayor
Rango dinámico lineal Igual o superior a 4 órdenes de magnitud
Sistema TOF u Orbitrap con estabilización de temperatura o sistema de corrección de masa con solución de referencia.
Escaneo completo en modos:
- Barrido MS o equivalente al nombre especifico que se le dé en la marca
- Adquisición usando ventanas de cuadrupolo de tamaño variable o equivalente al nombre especifico que se le dé en la marca
- Adquisición MS/MS dirigida o adquisición MS/MS programada o equivalente al nombre especifico que se le dé en la marca
- Adquisición MS/MS automática no dirigida o equivalente al nombre especifico que se le dé en la marca
Mantenimiento de la fuente de ionización y capilar de transferencia de iones sin romper vacío
Sistema de adquisición de datos |  | Software o paquete de software de adquisición y análisis de datos instalados en computador que se comunica con el cromatógrafo con las siguientes características o mejores
Control de todo el sistema cromatografía líquida acoplada a espectrómetro de masas en tiempo real
Gestión de los datos de entrada y salida (información de la muestra) permitiendo la integridad, trazabilidad, seguridad y calidad de los datos
Gestión de usuario: creación y administración de usuarios, así como de permisos de acceso y/o modificación de métodos
Mostrar el vacío en el software
Apto para realizar diferentes tipos de cálculos como y sin limitarse a estándar externo, estándar interno, curvas de calibración, adquisición y evaluación de datos espectrales para evaluar mediante librerías espectrales o estándares de referencia para evaluar pureza de pico, verificar impurezas, visualización de espectros por pico
Almacenamiento de datos para consulta y análisis posterior
Presentación de cromatograma y espectros en tiempo real
Debe permitir la integración y manejo de los datos cromatográficos
Debe permitir superponer cromatogramas para determinar una amplitud de señal similar
Debe determinar la calidad de los análisis cromatográficos tales como resolución de pico, cálculos de simetría de pico (System suitability o Quality control)
Exportación de datos Excel, txt, csv
Generación de librerías de masa exacta
El sistema debe tener la capacidad de procesar datos en modos MS y MS/MS independientes para la cuantificación de cromatogramas de iones extraídos
El sistema debe contar con un software capaz de búsquedas automatizadas mediante iones moleculares, o tiempo de retención o patrón de isótopos o fórmula elemental asignada almacenadas en el equipo; de igual forma debe realizar búsquedas en bases de datos en línea como ChemSpider o similares
Bases de datos de espectros de masas para matrices diversas (entregar listados de bases disponibles)
Software para identificación de desconocidos
Generación de reportes configurables de acuerdo con las necesidades del laboratorio
Compatibles con Windows 11 Enterprise de 64 bits y versiones más actualizadas de Sistema Operativo disponibles
Capaz de comunicar y transmitir datos a sistemas LIMS
Columnas y otros accesorios |  | Dos (2) columnas fase reversa
Una (1) columna fase normal
Una (1) columna de intercambio iónico
Una (1) columna por exclusión de tamaño
Una (1) columna de afinidad
Una (1) Columna ZORBAX Carbohydrate Analysis Column 4,6 X 250 mm 5-Micron o equivalente
Capilar restrictor que se ajuste a las especificaciones del fabricante del equipo
Dos (2) volumen muertos
Gas para celda de colisión (si requiere) |  | Nitrógeno
Periférico |  | Generador de nitrógeno como gas de secado adecuado para LC-MS
Pureza 95-99.5 %
Contenido de hidrocarburos: < < 1 ppm NMHC (Non methane hydrocarbon Content
Flujo adecuado para el equipo ofrecido
De la misma marca o recomendado por el fabricante
Consumibles |  | Consumibles necesarios para aproximadamente 500 inyecciones de muestras, blancos, estándares (Incluir listado detallado de los consumibles a entregar)
Consumibles requeridos para los servicios de mantenimiento, calificación y verificación del equipo, sus detectores, accesorios y periféricos para su entrega y durante el tiempo de garantía (Incluir listado detallado de los consumibles a entregar)
Computador
Procesador |  | Opciones AMD Ryzen 9, Intel Core i7 13ª Generación, Intel Core i9 13ª Generación o mejor
Núcleos del procesador |  | Mínimo 16
Memoria RAM |  | Mínimo DDR4 SDRAM o DDR5 SDRAM 32 GB
Almacenamiento |  | SSD NVMe 1 TB + HDD 2 TB
GPU |  | NVIDIA RTX (20/30/40) o AMD Radeon equivalente
Puertos |  | USB 3.0+, USB‑C, HDMI/DP
Opcional Wi‑Fi 6 / Bluetooth 5.0 de requerir para conexión de periféricos en caso de requerirse
Puerto de red RJ45 |  | Mínimo 2
Tarjeta de red |  | RJ-45 (10/100/1000) integrada
Monitor |  | Antirreflejo, retroiluminación LED, Baja opacidad
Tamaño del monitor |  | Mínimo 21,5"
Resolución |  | FHD 1920 x 1080
Tipo de teclado |  | USB en español
Tipo de mouse |  | USB óptico, dos botones y scroll
Sistema Operativo |  | Windows 10/11 Pro 64‑bit Preferiblemente Windows 11
Versión Sistema Operativo |  | Última versión
Consumo de energía |  | Certificación Energy Star 9.0
EPEAT |  | Equipos que cumplan norma EPEAT
Considera que se debe especificar otras características importantes del instrumento (SI/NO) ¿Cuáles y por qué?
CONDICIONES ADICIONALES
¿El fabricante certifica el suministro de consumibles y repuestos por al menos 10 años contados a partir de la venta del equipo? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo ofrecido corresponde al último modelo lanzado por el fabricante? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo se puede integrar con cualquier sistemas LIMS? | [14 empty] | SI | NO
Especifique el protocolo de comunicación empleado para transferir datos a sistemas LIMS:
¿Puede realizar la conexión a nitrógeno disponible en el puesto de trabajo del laboratorio, incluyendo tubería, válvulas, accesorios, reguladores, filtros o trampas universales de resina química para eliminar el oxígeno presente en el gas, adecuados para HPLC - MS, contar con indicador visible para evaluar la capacidad restante de la trampa de oxígeno y con trampa de hidrocarburos? | [14 empty] | SI | NO
¿Puede realizar la instalación del generador de nitrógeno incluida la acometida (tubería, válvulas, filtros, accesorios, reguladores y demás elementos necesarios para su correcta instalación) con todas las pruebas de funcionamiento, fugas y demás de acuerdo con especificaciones establecidas por el fabricante con entrega de reporte? | [14 empty] | SI | NO
¿Los elementos que emplearía en la instalación de las acometidas son de alta calidad y compatibles con la tubería de acero inoxidable 316, temperatura de operación entre -20 y 70°C, 1/4", instalada en laboratorio? | [14 empty] | SI | NO
Condiciones y requerimientos de instalación
De ser necesario adicionar tantas columnas como sea requerido para cada componente.
Especificación | [6 empty] | Equipo |  |  |  |  | Accesorios y/o periféricos (Si aplica)
Altura H (m)
Ancho W (m)
Profundidad D (m)
Peso (kg)
Consumo eléctrico (VA)
Corriente (A)
Número de fases
Voltaje de entrada (V)
Número de tomas y tipos de tomas
Otros requisitos de instalación (cableado, canalización, tomacorriente, clavija, protección eléctrica, elevadores de voltaje, conectores, terminales, accesorios, tuberías, UPS, etc.)
Requisitos de gases especiales o industriales, pureza y consumos (en caso que aplique)
Especificaciones del mesón de instalación (dimensiones, material, antivibración, etc.)
Otras especificaciones (iluminación, fuentes de calor, campos electromagnéticos, etc.)
Dimensiones requeridas para el lugar donde quedará instalado el equipo con sus accesorios periféricos y/o computador.
Condiciones ambientales de operación del equipo
Rango de temperatura
Presión
Humedad
¿Considera que las condiciones ambientales pueden afectar el desempeño de los equipos? Si su respuesta es SI por favor especifique la configuración especial del equipo para las siguientes ciudades de instalación | [12 empty] | SI |  | NO
Bogotá
SOLICITUD DE COSTOS
Diligencie únicamente la columna H, ingresando el valor en dólares americanos (US$). Para la estimación de costos tenga en cuenta las siguientes consideraciones asociadas a servicios conexos que espera para la Entidad: • Término de negociación DDP para entrega en las instalaciones de los laboratorios de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (Bogotá, Buenaventura, Cartagena y/o Medellín según aplique) • La instalación del equipo incluye además verificación de cumplimiento de las condiciones de instalación recomendadas por el fabricante, alistamiento del sitio, cargue del equipo al punto de ubicación dentro del laboratorio, partes, acoples, cables, conexiones, etc., necesarios para comunicación con el computador, accesorios, red de datos, red eléctrica y demás que sean necesarios para la correcta instalación y operación del equipo. • Si como resultado de la verificación de condiciones de instalación se encuentra que deben incluirse compresores, generadores o en general cualquier accesorio que garantice la adecuada operación del equipo, estos deberán ser detallados e incluidos en la propuesta. • Los servicios de instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibraciones, caracterizaciones (si aplica), mantenimientos preventivos y/o correctivos y entrenamiento deberán realizarse por personal entrenado y certificado, con experiencia de al menos 1 año en la prestación de dichos servicios técnicos en equipos de la misma marca presentada. • El entrenamiento debe ser teórico – práctico e incluir al menos: Entrenamiento teórico básico para aproximadamente 30 analistas teórico en introducción a la cromatografía líquida, introducción a la espectrometría de masas, fundamentos de la alta resolución, aplicaciones e información entregada por estás técnicas. Entrenamiento teórico -práctico específico para máximo 6 personas: reconocimiento físico de los módulos, periféricos, accesorios y su función (ej.: Bomba, auto muestreador, horno de columnas, fuente de ionización, espectrómetro de masas, generador de nitrógeno, bomba de vacío), arquitectura del analizador, interfaz de ionización, uso del equipo, protocolos de calibración y verificación, manejo de software, creación de métodos y estrategias de adquisición de datos, análisis y procesamiento de datos, identificación de compuestos y/o elucidación estructural, cromatogramas de ion extraído, uso de bases de datos, niveles de confianza en la identificación, uso de software de predicción, mantenimiento a nivel de usuario, reconocimiento y manejo de fallas de los instrumentos, los demás temas que el fabricante recomiende, con la duración requerida según la complejidad de la técnica. • La garantía de calidad sobre el equipo, accesorios, periféricos y computador debe otorgarse por mínimo 2 años, incluyendo suministro de consumibles, todos los gastos asociados a la reparación de una falla (diagnóstico, mantenimiento correctivo, repuestos incluidos gastos de importación, reexportación de piezas para diagnóstico de fallas, etc.), servicios de mantenimiento, calificación y calibración anuales, atención de consultas telefónicas y/o electrónicas frente a una falla, incluido dentro del costo total. • El equipo se debe entregar con herramientas y elementos necesarios para funcionamiento del equipo, así como para actividades de rutina e intervención técnica del equipo por parte de usuario (Ej. Llaves para apertura de compartimientos, uniones, etc.) • Se podrán exigir pólizas de cumplimiento de contrato, calidad y correcto funcionamiento de bienes, calidad de servicios y demás que apliquen según la naturaleza del contrato. • El valor de los bienes debe incluir los costos especificados y no especificados para entrega llave en mano.
Ítem | Producto | [9 empty] | Cantidad | Unidad de Medida |  | Precio Unitario IVA Incluido | Valor Total
1 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Bogotá Cromatógrafo líquido de ultra alta eficiencia acoplado a espectrómetro de masas de alta resolución e inyector de muestras automático, accesorios y consumibles, con PC y software para operación del equipo y gestión de datos, incluido instalación, calificación de instalación, calificaciones de operación y verificación de desempeño, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
2 | Generador de nitrógeno como gas de secado adecuado para LC-MS con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas requeridas por la Entidad, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento, garantía de calidad por dos (2) años, condiciones adicionales y servicios conexos | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos Totales con especificaciones mínimas | [10 empty] | 0
Costos estimados de servicios técnicos futuros
3 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, verificación de desempeño, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para cromatógrafo líquido de ultra alta eficiencia acoplado a espectrómetro de masas de alta resolución e inyector de muestras automático, software y PC, en la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Bogotá sin incluir detectores adicionales | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
4 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, verificación de desempeño, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para generador de nitrógeno, en la vigencia siguiente a la finalización de la garantía | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos estimados totales con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (Opcional)
5 | Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional), condiciones adicionales y servicios conexos para entrega e instalación en Bogotá, debidamente registradas en la sección de especificaciones técnicas Cromatógrafo líquido de ultra alta eficiencia acoplado a espectrómetro de masas de alta resolución e inyector de muestras automático, accesorios y consumibles, con PC y software para operación del equipo y gestión de datos, incluido instalación, calificación de instalación, calificaciones de operación y verificación de desempeño, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
6 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, verificación de desempeño, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para cromatógrafo líquido de ultra alta eficiencia acoplado a espectrómetro de masas de alta resolución e inyector de muestras automático, software y PC, en la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Bogotá | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Fecha:
Validez de la cotización:
Tiempo de entrega:
Forma de pago: |  |  | Un solo pago contra entrega a satisfacción
Tiempo previsto para entrenamiento: