## Anexo 12-Duchas lavaojos
ANEXO 12 - DUCHA CON LAVAOJOS PARA EL LABORATORIO
Complete todos los campos del formulario e ingrese la información en idioma español. En los campos que requieran elegir entre varias opciones, marque con una “X” la que corresponda. No modifique las celdas donde se indiquen las especificaciones mínimas o los requerimientos de la Entidad.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre (razón social)
Número de identificación tributaria (NIT o equivalente)
Dirección
Ciudad
País
¿Tiene oficinas en Colombia? |  |  |  | SI |  | NO |  | Si no tiene oficinas en Colombia ¿Cuenta con distribuidores autorizados en Colombia? | [6 empty] | SI | NO
Nombres de los distribuidores autorizados | [8 empty] | Correo Electrónico
Datos del representante legal
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Datos de la persona de contacto
Nombre
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Uso (informativo): Diseñadas para lavado de la piel o los ojos por contacto con sustancias químicas, partículas, aerosoles, y contaminantes en general, además de los casos de incendio de la ropa.
Cantidad |  | 4 unidades |  |  |  |  | Ubicación |  |  | Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Medellín
Aporte documentos técnicos emitidos por el fabricante como ficha técnica, catálogo o folleto, notas de aplicación, manuales, vínculos de la página web, videos del fabricante, declaraciones de conformidad y los que considere pertinentes, en los que se pueda verificar la totalidad las especificaciones reportadas en el presente RFI .
Marca ofrecida: | [11 empty] | Opcional
Referencia:
Característica |  | Especificaciones Mínimas | ¿El equipo presentado puede cumplir con esta especificación? |  |  |  | Especificaciones del equipo presentado |  | ¿Cuenta con equipo de mejores especificaciones? |  |  | Marca:
Referencia:
En esta columna solo diligencie las especificaciones mejoradas respecto del equipo presentado que cumple con las especificaciones mínimas
|  |  | SI |  | NO |  |  |  | SI |  | NO
Ducha con lavaojos para el laboratorio |  | Tipo de equipo: Estación combinada de ducha de emergencia con lavaojos/lavacaras para laboratorio
Normativa principal: Cumplimiento obligatorio de ANSI Z358.1 / ANSI Z358.1-2014 o equivalente
Cumplimiento en seguridad laboral: Alineado con OSHA 29 CFR 1910.151(c)
Activación: Inicio inmediato del flujo en ≤ 1 segundo
Modo de operación: Funcionamiento totalmente manos libres una vez activado
Tiempo mínimo de operación: Capacidad de suministro continuo por al menos 15 minutos
Caudal de ducha de emergencia: Igual o mayor a 75.7 L/min (20 gpm)
Caudal de lavaojos/lavacaras: Igual o mayor a 11.4 L/min
Distribución de lavaojos: Flujo suave, uniforme, airado o laminar sin presión lesiva
Cabezal de ducha: Diseño de amplia cobertura corporal con distribución homogénea del agua
Material estructural: Acero galvanizado de alta resistencia o acero inoxidable
Material del tazón lavaojos: Acero inoxidable o polímero técnico resistente a químicos
Resistencia química: Componentes aptos para ambientes corrosivos
Válvulas: De bola, apertura total, resistentes a corrosión y uso de emergencia
Conexión hidráulica de entrada: Mínimo 1¼” NPT
Conexión hidráulica de drenaje: Conforme a normativa local de plomería
Protección del usuario: Prevención de escaldaduras y shock térmico
Accesorios obligatorios: Señalización de emergencia visible y normalizada
Protección de rociadores: Tapas antipolvo automáticas o manuales
Visibilidad: Colores de seguridad y elementos de alta visibilidad
Mantenimiento: Diseño que permita pruebas periódicas y mantenimiento sencillo
Instalación: Adecuado para montaje fijo en áreas de riesgo
Documentación técnica: Debe contar con ficha técnica y manual de operación
Confiabilidad: Diseñado para funcionamiento inmediato en situaciones críticas
Considera que se debe especificar otras características importantes del instrumento (SI/NO) ¿Cuáles y por qué?
CONDICIONES ADICIONALES
¿El fabricante certifica el suministro de consumibles y repuestos por al menos 10 años contados a partir de la venta del equipo? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo ofrecido corresponde al último modelo lanzado por el fabricante? | [14 empty] | SI | NO
Condiciones y requerimientos de instalación
De ser necesario adicionar tantas columnas como sea requerido para cada componente.
Especificación | [6 empty] | Equipo |  |  |  |  | Accesorios y/o periféricos (Si aplica)
Altura H (m)
Ancho W (m)
Profundidad D (m)
Peso (kg)
Consumo eléctrico (VA)
Corriente (A)
Número de fases
Voltaje de entrada (V)
Número de tomas y tipos de tomas
Otros requisitos de instalación (cableado, canalización, tomacorriente, clavija, protección eléctrica, elevadores de voltaje, conectores, terminales, accesorios, tuberías, UPS, etc.)
Requisitos de gases especiales o industriales, pureza y consumos (en caso que aplique)
Especificaciones del mesón de instalación (dimensiones, material, antivibración, etc.)
Otras especificaciones (iluminación, fuentes de calor, campos electromagnéticos, etc.)
Dimensiones requeridas para el lugar donde quedará instalado el equipo con sus accesorios periféricos y/o computador.
Condiciones ambientales de operación del equipo
Rango de temperatura
Presión
Humedad
¿Considera que las condiciones ambientales pueden afectar el desempeño de los equipos? Si su respuesta es SI por favor especifique la configuración especial del equipo para las siguientes ciudades de instalación | [12 empty] | SI |  | NO
Barranquilla
Buenaventura
Cartagena
Medellín
SOLICITUD DE COSTOS
Diligencie únicamente la columna H, ingresando el valor en dólares americanos (US$). Para la estimación de costos tenga en cuenta las siguientes consideraciones asociadas a servicios conexos que espera para la Entidad: • Término de negociación DDP para entrega en las instalaciones de los laboratorios de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y/o Medellín según aplique) • La instalación del equipo incluye además verificación, alistamiento del sitio, cargue del equipo al punto de ubicación dentro del laboratorio, partes, acoples, cables, conexiones, etc., necesarios para comunicación con el computador (si aplica), accesorios, red de datos, red eléctrica y demás que sean necesarios para la correcta instalación y operación del equipo. • Los servicios de instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibraciones, caracterizaciones (si aplica), mantenimientos preventivos y/o correctivos y entrenamiento deberán realizarse por personal entrenado y certificado, con experiencia de al menos 1 año en la prestación de dichos servicios técnicos en equipos de la misma marca presentada. • El entrenamiento debe ser teórico – práctico e incluir al menos los principales aspectos teóricos de la técnica, instrucciones de operación del equipo, uso de accesorios, software de operación y de análisis (si aplica), creación de métodos según tipo de muestra (si aplica), instrucciones sobre el mantenimiento a nivel de usuario, reconocimiento y manejo de fallas, para mínimo para 4 personas, con la duración requerida según la complejidad de la técnica. • La garantía de calidad sobre el equipo, accesorios, periféricos y computador debe otorgarse por mínimo 2 años, incluyendo suministro de consumibles, todos los gastos asociados a la reparación de una falla (diagnóstico, mantenimiento correctivo, repuestos incluidos gastos de importación, reexportación de piezas para diagnóstico de fallas, etc.), servicios de mantenimiento, calificación y calibración anuales, atención de consultas telefónicas y/o electrónicas frente a una falla, incluido dentro del costo total. • El equipo se debe entregar con herramientas y elementos necesarios para funcionamiento del equipo, así como para actividades de rutina e intervención técnica del equipo por parte de usuario (Ej.: Llaves para apertura de compartimientos, uniones, etc.) • Se podrán exigir pólizas de cumplimiento de contrato, calidad y correcto funcionamiento de bienes, calidad de servicios y demás que apliquen según la naturaleza del contrato. • El valor de los bienes debe incluir los costos especificados y no especificados para entrega llave en mano.
Ítem | Producto | [9 empty] | Cantidad | Unidad de Medida |  | Precio Unitario IVA Incluido | Valor Total
1 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Barranquilla Ducha con lavaojos para el laboratorio, con accesorios, incluida instalación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
2 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Buenaventura Ducha con lavaojos para el laboratorio, con accesorios, incluida instalación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
3 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Cartagena Ducha con lavaojos para el laboratorio, con accesorios, incluida instalación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
4 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Medellín Ducha con lavaojos para el laboratorio, con accesorios, incluida instalación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos Totales con especificaciones mínimas | [10 empty] | 0
Costos estimados de servicios técnicos futuros
5 | Costo anual de mantenimiento preventivo, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Barranquilla | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
6 | Costo anual de mantenimiento preventivo, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Buenaventura | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
7 | Costo anual de mantenimiento preventivo, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Cartagena | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
8 | Costo anual de mantenimiento preventivo, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Medellín | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos estimados totales con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional)
9 | Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional), condiciones adicionales y servicios conexos, para entrega e instalación en Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Medellín, debidamente registradas en la sección de especificaciones técnicas. Ducha con lavaojos para el laboratorio, con accesorios, incluida instalación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario. | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
10 | Costo anual de mantenimiento preventivo, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional) para prestación de servicios y entrega de bienes en Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Medellín. Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario. | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Fecha:
Validez de la cotización:
Tiempo de entrega:
Forma de pago: |  |  | Un solo pago contra entrega a satisfacción
Tiempo previsto para entrenamiento: