## Anexo 13- Horno
ANEXO 13 - HORNO DE SECADO
Complete todos los campos del formulario e ingrese la información en idioma español. En los campos que requieran elegir entre varias opciones, marque con una “X” la que corresponda. No modifique las celdas donde se indiquen las especificaciones mínimas o los requerimientos de la Entidad.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre (razón social)
Número de identificación tributaria (NIT o equivalente)
Dirección
Ciudad
País
¿Tiene oficinas en Colombia? |  |  |  | SI |  | NO |  | Si no tiene oficinas en Colombia ¿Cuenta con distribuidores autorizados en Colombia? | [6 empty] | SI | NO
Nombres de los distribuidores autorizados | [8 empty] | Correo Electrónico
Datos del representante legal
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Datos de la persona de contacto
Nombre
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Uso (informativo): Extracción de humedad, pruebas de calentamiento, secado de muestras para cuantificación de textiles
Cantidad |  | 4 unidades |  |  |  |  | Ubicación |  |  | Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Medellín
Aporte documentos técnicos emitidos por el fabricante como ficha técnica, catálogo o folleto, notas de aplicación, manuales, vínculos de la página web, videos del fabricante, declaraciones de conformidad y los que considere pertinentes, en los que se pueda verificar la totalidad las especificaciones reportadas en el presente RFI .
Marca ofrecida: | [11 empty] | Opcional
Referencia:
Característica |  | Especificaciones Mínimas | ¿El equipo presentado puede cumplir con esta especificación? |  |  |  | Especificaciones del equipo presentado |  | ¿Cuenta con equipo de mejores especificaciones? |  |  | Marca:
Referencia:
En esta columna solo diligencie las especificaciones mejoradas respecto del equipo presentado que cumple con las especificaciones mínimas
|  |  | SI |  | NO |  |  |  | SI |  | NO
Tipo de horno |  | Horno de secado por convección forzada (o mecánica), de flujo horizontal, de mesa, con bajo nivel de ruido
Capacidad |  | 53 L - 65 L
Rango de temperatura |  | 50 °C - 300 °C o mayor rango
Material de fabricación |  | Cámara interna de acero inoxidable
Construcción de la cámara |  | Apertura de puerta a 180°
Con esquinas redondeadas o de fácil limpieza
Mínimo 4 posiciones para estantes o bandejas
Programación de temperatura y tiempo |  | Controlador con pantalla para programación de temperatura, rampas y temporización
Eficiencia energética |  | Consumo energético <= 290 W/h
Seguridad |  | Alarma por exceso de temperatura
Alarma por temperatura insuficiente
Alarma de puerta abierta
Autodiagnóstico de fallas
Estantes, bandejas o rejillas incluidos |  | Mínimo 2
Carga máxima de estante |  | Mínimo 20 kg
Uniformidad de la temperatura a 150 °C |  | Máximo ± 2,0 °C
Desviación de la temperatura a 150°C |  | Máximo ± 0,3 °C
Velocidad del ventilador |  | Ajustable para adaptar el flujo de aire a la aplicación
Accesorios |  | 4 estantes, bandejas o rejillas adicionales, tipo malla de alambre, adecuados para el tamaño del horno ofrecido, de la misma marca del equipo
Considera que se debe especificar otras características importantes del instrumento (SI/NO) ¿Cuáles y por qué?
CONDICIONES ADICIONALES
¿El fabricante certifica el suministro de consumibles y repuestos por al menos 10 años contados a partir de la venta del equipo? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo ofrecido corresponde al último modelo lanzado por el fabricante? | [14 empty] | SI | NO
Condiciones y requerimientos de instalación
De ser necesario adicionar tantas columnas como sea requerido para cada componente.
Especificación | [6 empty] | Equipo |  |  |  |  | Accesorios y/o periféricos (Si aplica)
Altura H (m)
Ancho W (m)
Profundidad D (m)
Peso (kg)
Consumo eléctrico (VA)
Corriente (A)
Número de fases
Voltaje de entrada (V)
Número de tomas y tipos de tomas
Otros requisitos de instalación (cableado, canalización, tomacorriente, clavija, protección eléctrica, elevadores de voltaje, conectores, terminales, accesorios, tuberías, UPS, etc.)
Requisitos de gases especiales o industriales, pureza y consumos (en caso que aplique)
Especificaciones del mesón de instalación (dimensiones, material, antivibración, etc.)
Otras especificaciones (iluminación, fuentes de calor, campos electromagnéticos, etc.)
Dimensiones requeridas para el lugar donde quedará instalado el equipo con sus accesorios periféricos y/o computador.
Condiciones ambientales de operación del equipo
Rango de temperatura
Presión
Humedad
¿Considera que las condiciones ambientales pueden afectar el desempeño de los equipos? Si su respuesta es SI por favor especifique la configuración especial del equipo para las siguientes ciudades de instalación | [12 empty] | SI |  | NO
Barranquilla
Buenaventura
Cartagena
Medellín
SOLICITUD DE COSTOS
Diligencie únicamente la columna H, ingresando el valor en dólares americanos (US$). Para la estimación de costos tenga en cuenta las siguientes consideraciones asociadas a servicios conexos que espera para la Entidad: • Término de negociación DDP para entrega en las instalaciones de los laboratorios de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y/o Medellín según aplique) • La instalación del equipo incluye además verificación, alistamiento del sitio, cargue del equipo al punto de ubicación dentro del laboratorio, partes, acoples, cables, conexiones, etc., necesarios para comunicación con el computador (si aplica), accesorios, red de datos, red eléctrica y demás que sean necesarios para la correcta instalación y operación del equipo. • Los servicios de instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibraciones, caracterizaciones (si aplica), mantenimientos preventivos y/o correctivos y entrenamiento deberán realizarse por personal entrenado y certificado, con experiencia de al menos 1 año en la prestación de dichos servicios técnicos en equipos de la misma marca presentada. • El entrenamiento debe ser teórico – práctico e incluir al menos los principales aspectos teóricos de la técnica, instrucciones de operación del equipo, uso de accesorios, software de operación y de análisis (si aplica), creación de métodos según tipo de muestra (si aplica), instrucciones sobre el mantenimiento a nivel de usuario, reconocimiento y manejo de fallas, para mínimo para 4 personas, con la duración requerida según la complejidad de la técnica. • La garantía de calidad sobre el equipo, accesorios, periféricos y computador debe otorgarse por mínimo 2 años, incluyendo suministro de consumibles, todos los gastos asociados a la reparación de una falla (diagnóstico, mantenimiento correctivo, repuestos incluidos gastos de importación, reexportación de piezas para diagnóstico de fallas, etc.), servicios de mantenimiento, calificación y calibración anuales, atención de consultas telefónicas y/o electrónicas frente a una falla, incluido dentro del costo total. • El equipo se debe entregar con herramientas y elementos necesarios para funcionamiento del equipo, así como para actividades de rutina e intervención técnica del equipo por parte de usuario (Ej.: Llaves para apertura de compartimientos, uniones, etc.) • Se podrán exigir pólizas de cumplimiento de contrato, calidad y correcto funcionamiento de bienes, calidad de servicios y demás que apliquen según la naturaleza del contrato. • El valor de los bienes debe incluir los costos especificados y no especificados para entrega llave en mano.
Ítem | Producto | [9 empty] | Cantidad | Unidad de Medida |  | Precio Unitario IVA Incluido | Valor Total
1 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Barranquilla Horno de secado por convección forzada con accesorios, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibración o caracterización, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
2 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Buenaventura Horno de secado por convección forzada con accesorios, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibración o caracterización, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
3 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Cartagena Horno de secado por convección forzada con accesorios, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibración o caracterización, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
4 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Medellín Horno de secado por convección forzada con accesorios, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibración o caracterización, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos Totales con especificaciones mínimas | [10 empty] | 0
Costos estimados de servicios técnicos futuros
5 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional (si aplica), calibración (si aplica), caracterización (si aplica), incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Barranquilla | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
6 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional (si aplica), calibración (si aplica), caracterización (si aplica), incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Buenaventura | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
7 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional (si aplica), calibración (si aplica), caracterización (si aplica), incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Cartagena | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
8 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional (si aplica), calibración (si aplica), caracterización (si aplica), incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Medellín | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos estimados totales con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional)
9 | Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional), condiciones adicionales y servicios conexos, para entrega e instalación en Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Medellín, debidamente registradas en la sección de especificaciones técnicas. Horno de secado por convección forzada con accesorios, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibración o caracterización, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años. Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario. | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
10 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional (si aplica), calibración (si aplica), caracterización (si aplica), incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional) para prestación de servicios y entrega de bienes en Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Medellín. Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario. | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Fecha:
Validez de la cotización:
Tiempo de entrega:
Forma de pago: |  |  | Un solo pago contra entrega a satisfacción
Tiempo previsto para entrenamiento: