## ANEXO 22 - MAQUINA UNIVERSAL
ANEXO 22 - MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS
Complete todos los campos del formulario e ingrese la información en idioma español. En los campos que requieran elegir entre varias opciones, marque con una “X” la que corresponda. No modifique las celdas donde se indiquen las especificaciones mínimas o los requerimientos de la Entidad.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre (razón social)
Número de identificación tributaria (NIT o equivalente)
Dirección
Ciudad
País
¿Tiene oficinas en Colombia? |  |  |  | SI |  | NO |  | Si no tiene oficinas en Colombia ¿Cuenta con distribuidores autorizados en Colombia? | [6 empty] | SI | NO
Nombres de los distribuidores autorizados | [8 empty] | Correo Electrónico
Datos del representante legal
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Datos de la persona de contacto
Nombre
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Uso (Informativo): Pruebas de resistencia de materiales, específicamente, tenacidad de materiales textiles
Cantidad |  | 4 unidades |  |  |  |  | Ubicación |  |  | Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Medellín
Aporte documentos técnicos emitidos por el fabricante como ficha técnica, catálogo o folleto, notas de aplicación, manuales, vínculos de la página web, videos del fabricante, declaraciones de conformidad y los que considere pertinentes, en los que se pueda verificar la totalidad las especificaciones reportadas en el presente RFI .
Marca ofrecida: | [11 empty] | Opcional
Referencia:
Característica |  | Especificaciones Mínimas | ¿El equipo presentado puede cumplir con esta especificación? |  |  |  | Especificaciones del equipo presentado |  | ¿Cuenta con equipo de mejores especificaciones? |  |  | Marca:
Referencia:
En esta columna solo diligencie las especificaciones mejoradas respecto del equipo presentado que cumple con las especificaciones mínimas
|  |  | SI |  | NO |  |  |  | SI |  | NO
Tipo de equipo |  | Máquina universal de ensayos
Capacidad de carga |  | Capacidad mínima 10 kN, mediante celdas de carga intercambiables
Desplazamiento del travesaño |  | Desplazamiento útil entre 1000 mm y 1100 mm
Dimensiones máximas |  | Alto ≤ 1610 mm; Ancho ≤ 800 mm; Profundidad ≤ 600 mm
Peso máximo |  | ≤ 100 kg
Intervalo de velocidad |  | 0,001 a 800 mm/min
Precisión de velocidad |  | ±0,1 %
Frecuencia de adquisición |  | Velocidad de transferencia de datos mínima de 1 kHz
Modos de control |  | Control de posición, velocidad de carga (N/min) y velocidad de deformación (mm/min)
Mordazas |  | Mordazas tipo cuña y mordazas específicas para hilos y fibras
Normas de ensayo |  | ASTM E4, ASTM D76/D76M-21, ASTM D2256, ASTM D412, NTC 386-2011
Fuente de alimentación |  | 100 a 240 V AC, 60 Hz
Software |  | Software con licencia perpetua
Compatible con WINDOWS™ y Microsoft Excel
Incluye métodos ASTM, ISO y DIN
Tracción, compresión, flexión, rasgado, adherencia, ensayos cíclicos
Permite configurar desplazamientos, tiempos de retención, velocidades por ciclo
Permite ingresar mínimo 30 fórmulas y constantes
Usuarios ilimitados con niveles, auditoría de acceso y autoarchivo
Máx., mín., media, mediana, desviación estándar, histogramas, Cp/Cpk, gráficas de control
Definición de límites para aceptación/rechazo
Superposición de gráficas para comparación
Módulo configurable de generación de reportes
Exportación a archivo plano y/o Excel
Fuerza máx./mín./rotura, extensión máx., energía, % elongación
N, kN, daN, kgf, lbf, gf
N/m², MPa, MJ/m³, N/mm², kgf/cm², kPa, Pa, lbf/in²
Celda de carga 10 kN |  | Clase 0.5 según ISO 7500-1, desde 1 % de la capacidad
Celda de carga 500 N |  | Clase 0.5 según ISO 7500-1, desde 1 % de la capacidad
Celda de carga 10 N |  | Clase 0.5 según ISO 7500-1, desde 1 % de la capacidad
Calibración de celdas |  | Entregadas calibradas con trazabilidad metrológica
Extensómetro
Extensómetro |  | Extensómetro digital de contacto
Recorrido del extensómetro |  | ≥ 800 mm
Longitud calibrable |  | Ajustable entre 25 mm y 50 mm
Resolución |  | ≤ 2 µm
Precisión |  | ±0,5 %
Computador
Procesador |  | Opciones AMD Ryzen 9, Intel Core i7 13ª Generación, Intel Core i9 13ª Generación o mejor
Núcleos del procesador |  | Mínimo 16
Memoria RAM |  | Mínimo DDR4 SDRAM o DDR5 SDRAM 32 GB
Almacenamiento |  | SSD NVMe 1 TB + HDD 2 TB
GPU |  | NVIDIA RTX (20/30/40) o AMD Radeon equivalente
Puertos |  | USB 3.0+, USB‑C, HDMI/DP
Opcional Wi‑Fi 6 / Bluetooth 5.0 de requerir para conexión de periféricos en caso de requerirse
Puerto de red RJ45 |  | Mínimo 2
Tarjeta de red |  | RJ-45 (10/100/1000) integrada
Monitor |  | Antirreflejo, retroiluminación LED, Baja opacidad
Tamaño del monitor |  | Mínimo 21,5"
Resolución |  | FHD 1920 x 1080
Tipo de teclado |  | USB en español
Tipo de mouse |  | USB óptico, dos botones y scroll
Sistema Operativo |  | Windows 10/11 Pro 64‑bit Preferiblemente Windows 11
Versión Sistema Operativo |  | Última versión
Consumo de energía |  | Certificación Energy Star 9.0
EPEAT |  | Equipos que cumplan norma EPEAT
Mesa para instalación de equipo y accesorios |  | Condiciones de resistencia, nivelación y antivibración necesaria para la operación del equipo
Considera que se debe especificar otras características importantes del equipo(SI/NO) ¿cuáles y por qué?
CONDICIONES ADICIONALES
¿El fabricante certifica el suministro de consumibles y repuestos por al menos 10 años contados a partir de la venta del equipo? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo ofrecido corresponde al último modelo lanzado por el fabricante? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo se puede integrar con cualquier sistemas LIMS? | [14 empty] | SI | NO
Especifique el protocolo de comunicación empleado para transferir datos a sistemas LIMS
Condiciones y requerimientos de instalación
De ser necesario adicionar tantas columnas como sea requerido para cada componente.
Especificación | [6 empty] | Equipo |  |  |  |  | Accesorios y/o periféricos (Si aplica)
Altura H (m)
Ancho W (m)
Profundidad D (m)
Peso (kg)
Consumo eléctrico (VA)
Corriente (A)
Número de fases
Voltaje de entrada (V)
Número de tomas y tipos de tomas
Otros requisitos de instalación (cableado, canalización, tomacorriente, clavija, protección eléctrica, elevadores de voltaje, conectores, terminales, accesorios, tuberías, UPS, etc.)
Requisitos de gases especiales o industriales, pureza y consumos (en caso que aplique)
Especificaciones del mesón de instalación (dimensiones, material, antivibración, etc.)
Otras especificaciones (iluminación, fuentes de calor, campos electromagnéticos, etc.)
Dimensiones requeridas para el lugar donde quedará instalado el equipo con sus accesorios periféricos y/o computador.
Condiciones ambientales de operación del equipo
Rango de temperatura
Presión
Humedad
¿Considera que las condiciones ambientales pueden afectar el desempeño de los equipos? Si su respuesta es SI por favor especifique la configuración especial del equipo para las siguientes ciudades de instalación | [12 empty] | SI |  | NO
Barranquilla
Buenaventura
Cartagena
Medellín
SOLICITUD DE COSTOS
Diligencie únicamente la columna H, ingresando el valor en dólares americanos (US$). Para la estimación de costos tenga en cuenta las siguientes consideraciones asociadas a servicios conexos que espera para la Entidad: • Término de negociación DDP para entrega en las instalaciones de los laboratorios de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y/o Medellín según aplique) • La instalación del equipo incluye además verificación, alistamiento del sitio, cargue del equipo al punto de ubicación dentro del laboratorio, partes, acoples, cables, conexiones, etc., necesarios para comunicación con el computador, accesorios, red de datos, red eléctrica y demás que sean necesarios para la correcta instalación y operación del equipo. • Los servicios de instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibraciones, caracterizaciones (si aplica), mantenimientos preventivos y/o correctivos y entrenamiento deberán realizarse por personal entrenado y certificado, con experiencia de al menos 1 año en la prestación de dichos servicios técnicos en equipos de la misma marca presentada. • El entrenamiento debe ser teórico – práctico e incluir al menos los principales aspectos teóricos de la técnica, instrucciones de operación del equipo, uso de accesorios, software de operación y de análisis (si aplica), creación de métodos según tipo de muestra (si aplica), instrucciones sobre el mantenimiento a nivel de usuario, reconocimiento y manejo de fallas, para mínimo para 4 personas, con la duración requerida según la complejidad de la técnica. • La garantía de calidad sobre el equipo, accesorios, periféricos y computador debe otorgarse por mínimo 2 años, incluyendo suministro de consumibles, todos los gastos asociados a la reparación de una falla (diagnóstico, mantenimiento correctivo, repuestos incluidos gastos de importación, reexportación de piezas para diagnóstico de fallas, etc.), servicios de mantenimiento, calificación y calibración anuales, atención de consultas telefónicas y/o electrónicas frente a una falla, incluido dentro del costo total. • El equipo se debe entregar con herramientas y elementos necesarios para funcionamiento del equipo, así como para actividades de rutina e intervención técnica del equipo por parte de usuario (Ej. Llaves para apertura de compartimientos, uniones, etc.) • Se podrán exigir pólizas de cumplimiento de contrato, calidad y correcto funcionamiento de bienes, calidad de servicios y demás que apliquen según la naturaleza del contrato. • El valor de los bienes debe incluir los costos especificados y no especificados para entrega llave en mano.
Ítem | Producto | [9 empty] | Cantidad | Unidad de Medida |  | Precio Unitario IVA Incluido | Valor Total
1 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Barranquilla Máquina universal de ensayos, con accesorios, consumibles, PC y software para operación del equipo y gestión de datos, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años. | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
2 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Buenaventura Máquina universal de ensayos, con accesorios, consumibles, PC y software para operación del equipo y gestión de datos, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
3 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Medellín Máquina universal de ensayos, con accesorios, consumibles, PC y software para operación del equipo y gestión de datos, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
4 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Cartagena Máquina universal de ensayos, con accesorios, consumibles, PC y software para operación del equipo y gestión de datos, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos Totales con especificaciones mínimas | [10 empty] | 0
Costos estimados de servicios técnicos futuros
5 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calibración, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Barranquilla | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
6 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calibración, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Buenaventura | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
7 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calibración, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Medellín | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
8 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calibración, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Cartagena | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos estimados totales con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (Opcional)
9 | Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional), condiciones adicionales y servicios conexos, para entrega e instalación en Barranquilla, Cartagena, Buenaventura o Medellín, debidamente diligenciado en la sección especificaciones técnicas. Máquina universal de ensayos, con accesorios, consumibles, PC y software para operación del equipo y gestión de datos, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años. Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario. | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
10 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, calibración (si aplica), caracterización (si aplica) incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional) para prestación de servicios y entrega de bienes en Barranquilla, Cartagena, Buenaventura o Medellín Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario. | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Fecha:
Validez de la cotización:
Tiempo de entrega:
Forma de pago: |  |  | Un solo pago contra entrega a satisfacción
Tiempo previsto para entrenamiento: