## ANEXO 23 ESPECTROMETRO FLUORESC
ANEXO 23 - ESPECTROMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X PORTATIL
Complete todos los campos del formulario e ingrese la información en idioma español. En los campos que requieran elegir entre varias opciones, marque con una “X” la que corresponda. No modifique las celdas donde se indiquen las especificaciones mínimas o los requerimientos de la Entidad.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre (razón social)
Número de identificación tributaria (NIT o equivalente)
Dirección
Ciudad
País
¿Tiene oficinas en Colombia? |  |  |  | SI |  | NO |  | Si no tiene oficinas en Colombia ¿Cuenta con distribuidores autorizados en Colombia? | [6 empty] | SI | NO
Nombres de los distribuidores autorizados | [8 empty] | Correo Electrónico
Datos del representante legal
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Datos de la persona de contacto
Nombre
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Uso (Informativo): Identificación de metales. Análisis cualitativo de manufacturas metálicas y bisutería
Cantidad |  | 3 unidades |  |  |  |  | Ubicación |  |  | Barranquilla, Buenaventura y Cartagena.
Aporte documentos técnicos emitidos por el fabricante como ficha técnica, catálogo o folleto, notas de aplicación, manuales, vínculos de la página web, videos del fabricante, declaraciones de conformidad y los que considere pertinentes, en los que se pueda verificar la totalidad las especificaciones reportadas en el presente RFI .
Marca ofrecida: | [11 empty] | Opcional
Referencia:
Característica |  | Especificaciones Mínimas | ¿El equipo presentado puede cumplir con esta especificación? |  |  |  | Especificaciones del equipo presentado |  | ¿Cuenta con equipo de mejores especificaciones? |  |  | Marca:
Referencia:
En esta columna solo diligencie las especificaciones mejoradas respecto del equipo presentado que cumple con las especificaciones mínimas
|  |  | SI |  | NO |  |  |  | SI |  | NO
Espectrómetro |  | Espectrómetro de fluorescencia de rayos X portátil
Peso incluida la batería |  | 1,9 kg o menor
Generador |  | Voltaje: De 10 a 40 kV o mayor rango, con posibilidad de cambio de corriente y voltaje ajustable por el usuario
Potencia: 4 W o superior
Tubo de rayos X |  | Ánodo de rodio (Rh) o plata (Au)
Detección |  | Detector de deriva de silicio (SDD)
Ventana de grafeno o delgada y de alta resistencia (especificar el material)
Sistema o mecanismo de protección del detector
Área de detección de 20 mm2 o mayor
Colimador |  | Colimador intercambiable por el usuario
Un (1) colimador de 2 mm o 3 mm
Un (1) colimador de 8 mm o 9 mm
Filtros |  | Con rueda de filtro de al menos 5 posiciones intercambiables
Rangos de medición |  | Desde Magnesio (Mg) hasta Uranio (U) o mayor rango
Calibraciones |  | Calibración interna para metales preciosos plata, oro, platino, iridio, osmio, paladio, rodio y rutenio con certificado de calibración trazable internacionalmente
Calibración interna para metales comunes tales como Ti, V, Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sb, de calibración trazable internacionalmente
Cámaras |  | Cámara interna de alta resolución para la visualización de la ubicación de la medición Segunda cámara macro para documentación fotográfica de la muestra.
Display |  | Pantalla táctil
Software |  | Software para gestión de datos, visualización de resultados, control del equipo, creación de curvas de calibración diseñadas por el usuario, comparación con librerías
Puertos |  | Ethernet, USB-A o USB-C a computador para descarga de datos en formato .xls, .txt u otros formatos comunes.
Fuente de poder |  | Dos (2) baterías de ion de litio recomendada por el fabricante para garantizar el mayor tiempo de carga
Cargador de batería
Fuente y/o cable de alimentación desde tomacorriente (estándar colombiano).
Accesorios y/o periféricos |  | Maletín sólido y robusto para almacenamiento, protección y transporte del equipo
Mesa de análisis o base para acoplar el equipo para el análisis de muestras pequeñas y grandes
kit de patrones de verificación interna suministrados por el fabricante
Patrón (es) de verificación externo para metales preciosos - Material de referencia certificado bajo ISO 17034
Patrón (es) de verificación externo para metales generales - Material de referencia certificado bajo ISO 17034
Entregar un de kit de consumibles para análisis de 1000 (Ej. copas de polipropileno, ventanas de mylar, ventanas, etc.) Por favor entregar listado detallado de los consumibles
Seguridad y Radiación |  | Protección de seguridad contra radicación Máxima radiación en la dirección de análisis durante operación <2.5μSv/hr
Notas de aplicación |  | ¿Cuenta con Nota de aplicación para metales preciosos donde se use el equipo de la marca y modelo especificado? (Adjúntela en caso afirmativo)
¿Cuenta con Nota de aplicación para aceros donde se use el equipo de la marca y modelo especificado? (Adjúntela en caso afirmativo)
Considera que se debe especificar otras características importantes del equipo(SI/NO) ¿cuáles y por qué?
CONDICIONES ADICIONALES
¿El fabricante certifica el suministro de consumibles y repuestos por al menos 10 años contados a partir de la venta del equipo? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo ofrecido corresponde al último modelo lanzado por el fabricante? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo se puede integrar con cualquier sistemas LIMS? | [14 empty] | SI | NO
Especifique el protocolo de comunicación empleado para transferir datos a sistemas LIMS
Condiciones y requerimientos de instalación
De ser necesario adicionar tantas columnas como sea requerido para cada componente.
Especificación | [6 empty] | Equipo |  |  |  |  | Accesorios y/o periféricos (Si aplica)
Altura H (m)
Ancho W (m)
Profundidad D (m)
Peso (kg)
Consumo eléctrico (VA)
Corriente (A)
Número de fases
Voltaje de entrada (V)
Número de tomas y tipos de tomas
Otros requisitos de instalación (cableado, canalización, tomacorriente, clavija, protección eléctrica, elevadores de voltaje, conectores, terminales, accesorios, tuberías, UPS, etc.)
Requisitos de gases especiales o industriales, pureza y consumos (en caso que aplique)
Especificaciones del mesón de instalación (dimensiones, material, antivibración, etc.)
Otras especificaciones (iluminación, fuentes de calor, campos electromagnéticos, etc.)
Dimensiones requeridas para el lugar donde quedará instalado el equipo con sus accesorios periféricos y/o computador.
Condiciones ambientales de operación del equipo
Rango de temperatura
Presión
Humedad
¿Considera que las condiciones ambientales pueden afectar el desempeño de los equipos? Si su respuesta es SI por favor especifique la configuración especial del equipo para las siguientes ciudades de instalación | [12 empty] | SI |  | NO
Barranquilla
Buenaventura
Cartagena
SOLICITUD DE COSTOS
Diligencie únicamente la columna H, ingresando el valor en dólares americanos (US$). Para la estimación de costos tenga en cuenta las siguientes consideraciones asociadas a servicios conexos que espera para la Entidad: • Término de negociación DDP para entrega en las instalaciones de los laboratorios de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y/o Medellín según aplique) • La instalación del equipo incluye además verificación, alistamiento del sitio, cargue del equipo al punto de ubicación dentro del laboratorio, partes, acoples, cables, conexiones, etc., necesarios para comunicación con el computador, accesorios, red de datos, red eléctrica y demás que sean necesarios para la correcta instalación y operación del equipo. • Los servicios de instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibraciones, caracterizaciones (si aplica), mantenimientos preventivos y/o correctivos y entrenamiento deberán realizarse por personal entrenado y certificado, con experiencia de al menos 1 año en la prestación de dichos servicios técnicos en equipos de la misma marca presentada. • El entrenamiento debe ser teórico – práctico e incluir al menos los principales aspectos teóricos de la técnica, instrucciones de operación del equipo, uso de accesorios, software de operación y de análisis (si aplica), creación de métodos según tipo de muestra (si aplica), instrucciones sobre el mantenimiento a nivel de usuario, reconocimiento y manejo de fallas, para mínimo para 4 personas, con la duración requerida según la complejidad de la técnica. • La garantía de calidad sobre el equipo, accesorios, periféricos y computador debe otorgarse por mínimo 2 años, incluyendo suministro de consumibles, todos los gastos asociados a la reparación de una falla (diagnóstico, mantenimiento correctivo, repuestos incluidos gastos de importación, reexportación de piezas para diagnóstico de fallas, etc.), servicios de mantenimiento, calificación y calibración anuales, atención de consultas telefónicas y/o electrónicas frente a una falla, incluido dentro del costo total. • El equipo se debe entregar con herramientas y elementos necesarios para funcionamiento del equipo, así como para actividades de rutina e intervención técnica del equipo por parte de usuario (Ej. Llaves para apertura de compartimientos, uniones, etc.) • Se podrán exigir pólizas de cumplimiento de contrato, calidad y correcto funcionamiento de bienes, calidad de servicios y demás que apliquen según la naturaleza del contrato. • El valor de los bienes debe incluir los costos especificados y no especificados para entrega llave en mano.
Ítem | Producto | [9 empty] | Cantidad | Unidad de Medida |  | Precio Unitario IVA Incluido | Valor Total
1 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Barranquilla Espectrómetro de fluorescencia de rayos X portátil con accesorios y/o periféricos, instalación, calificación de instalación, calificaciones de operación, calibración, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
2 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Buenaventura Espectrómetro de fluorescencia de rayos X portátil con accesorios y/o periféricos, instalación, calificación de instalación, calificaciones de operación, calibración, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
3 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Cartagena Espectrómetro de fluorescencia de rayos X portátil con accesorios y/o periféricos, instalación, calificación de instalación, calificaciones de operación, calibración, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos Totales con especificaciones mínimas | [10 empty] | 0
Costos estimados de servicios técnicos futuros
4 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calibración, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Barranquilla | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
5 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calibración, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Buenaventura | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
6 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calibración, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Cartagena | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos estimados totales con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (Opcional)
7 | Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional), condiciones adicionales y servicios conexos, para entrega e instalación en Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, debidamente diligenciado en la sección especificaciones técnicas. Espectrómetro de fluorescencia de rayos X portátil con accesorios y/o periféricos, instalación, calificación de instalación, calificaciones de operación, calibración, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años. Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario. | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
8 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, calibración (si aplica), caracterización (si aplica) incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional) para prestación de servicios y entrega de bienes en Barranquilla, Buenaventura, Cartagena. Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario. | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Fecha:
Validez de la cotización:
Tiempo de entrega:
Forma de pago: |  |  | Un solo pago contra entrega a satisfacción
Tiempo previsto para entrenamiento: