## ANEXO 27 DESTILADOR DE AGUA
ANEXO 27 - DESTILADOR DE AGUA
Complete todos los campos del formulario e ingrese la información en idioma español. En los campos que requieran elegir entre varias opciones, marque con una “X” la que corresponda. No modifique las celdas donde se indiquen las especificaciones mínimas o los requerimientos de la Entidad.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre (razón social)
Número de identificación tributaria (NIT o equivalente)
Dirección
Ciudad
País
¿Tiene oficinas en Colombia? |  |  |  | SI |  | NO |  | Si no tiene oficinas en Colombia ¿Cuenta con distribuidores autorizados en Colombia? | [6 empty] | SI | NO
Nombres de los distribuidores autorizados | [8 empty] | Correo Electrónico
Datos del representante legal
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Datos de la persona de contacto
Nombre
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Uso (Informativo): Purificar agua para preparación de disoluciones y ensayos analíticos.
Cantidad |  | 1 unidad |  |  |  |  | Ubicación |  |  | Medellín
Aporte documentos técnicos emitidos por el fabricante como ficha técnica, catálogo o folleto, notas de aplicación, manuales, vínculos de la página web, videos del fabricante, declaraciones de conformidad y los que considere pertinentes, en los que se pueda verificar la totalidad las especificaciones reportadas en el presente RFI .
Marca ofrecida: | [11 empty] | Opcional
Referencia:
Característica |  | Especificaciones Mínimas | ¿El equipo presentado puede cumplir con esta especificación? |  |  |  | Especificaciones del equipo presentado |  | ¿Cuenta con equipo de mejores especificaciones? |  |  | Marca:
Referencia:
En esta columna solo diligencie las especificaciones mejoradas respecto del equipo presentado que cumple con las especificaciones mínimas
|  |  | SI |  | NO |  |  |  | SI |  | NO
Tipo |  | Destilador de agua para laboratorio, automático y de producción continua con gabinete protector
Uso |  | Purificar agua para preparación de disoluciones y ensayos analíticos
Ciclos de destilación |  | 1 (Destilación sencilla)
Fuente de agua |  | Agua de grifo
Material de fabricación |  | Condensador, caldera y otras piezas en vidrio borosilicato 3.3 Resistencia protegida con cuarzo
Capacidad |  | Mínimo 3,4 L/h - Máximo 4 L/h
Seguridad |  | Implementación de sistemas de seguridad para operación automática, tales como presostatos (protege el destilador en caso de fallo del suministro de agua), electroválvulas (Control del suministro de agua y electricidad para evitar gastos innecesarios de agua y electricidad), sensores de nivel (para rellenado y control de suministro de agua) y/o termóstatos (para evaluar sobrecalentamiento en la cámara de ebullición).
Conductividad del agua a 25°C |  | 2,5 μS/cm o menor
Consumo de agua |  | <= 1,2 L/min
Pureza |  | Libre de pirógenos
Ahorro energético |  | Consumo económico de energía mediante la destilación del agua caliente de refrigeración
Montaje |  | En pared
Limpieza |  | Función de limpieza incluido y accesorios de tubería adecuados para fácil limpieza del sistema
Accesorios |  | Tanque reservorio compatible con el destilador de la misma marca del equipo o recomendado por el fabricante, con control de nivel
Considera que se debe especificar otras características importantes del instrumento (SI/NO) ¿Cuáles y por qué?
CONDICIONES ADICIONALES
¿El fabricante certifica el suministro de consumibles y repuestos por al menos 10 años contados a partir de la venta del equipo? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo ofrecido corresponde al último modelo lanzado por el fabricante? | [14 empty] | SI | NO
Condiciones y requerimientos de instalación
De ser necesario adicionar tantas columnas como sea requerido para cada componente.
Especificación | [6 empty] | Equipo |  |  |  |  | Accesorios y/o periféricos (Si aplica)
Altura H (m)
Ancho W (m)
Profundidad D (m)
Peso (kg)
Consumo eléctrico (VA)
Corriente (A)
Número de fases
Voltaje de entrada (V)
Número de tomas y tipos de tomas
Otros requisitos de instalación (cableado, canalización, tomacorriente, clavija, protección eléctrica, elevadores de voltaje, conectores, terminales, accesorios, tuberías, UPS, etc.)
Requisitos de gases especiales o industriales, pureza y consumos (en caso que aplique)
Especificaciones del mesón de instalación (dimensiones, material, antivibración, etc.)
Otras especificaciones (iluminación, fuentes de calor, campos electromagnéticos, etc.)
Dimensiones requeridas para el lugar donde quedará instalado el equipo con sus accesorios periféricos y/o computador.
Condiciones ambientales de operación del equipo
Rango de temperatura
Presión
Humedad
¿Considera que las condiciones ambientales pueden afectar el desempeño de los equipos? Si su respuesta es SI por favor especifique la configuración especial del equipo para las siguientes ciudades de instalación | [12 empty] | SI |  | NO
Medellín
SOLICITUD DE COSTOS
Diligencie únicamente la columna H, ingresando el valor en dólares americanos (US$). Para la estimación de costos tenga en cuenta las siguientes consideraciones asociadas a servicios conexos que espera para la Entidad: • Término de negociación DDP para entrega en las instalaciones de los laboratorios de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y/o Medellín según aplique) • La instalación del equipo incluye además verificación, alistamiento del sitio, cargue del equipo al punto de ubicación dentro del laboratorio, partes, acoples, cables, conexiones, etc., necesarios para comunicación con el computador, accesorios, red de datos, red eléctrica y demás que sean necesarios para la correcta instalación y operación del equipo. • Los servicios de instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibraciones, caracterizaciones (si aplica), mantenimientos preventivos y/o correctivos y entrenamiento deberán realizarse por personal entrenado y certificado, con experiencia de al menos 1 año en la prestación de dichos servicios técnicos en equipos de la misma marca presentada. • El entrenamiento debe ser teórico – práctico e incluir al menos los principales aspectos teóricos de la técnica, instrucciones de operación del equipo, uso de accesorios, software de operación y de análisis (si aplica), creación de métodos según tipo de muestra (si aplica), instrucciones sobre el mantenimiento a nivel de usuario, reconocimiento y manejo de fallas, para mínimo para 4 personas, con la duración requerida según la complejidad de la técnica. • La garantía de calidad sobre el equipo, accesorios, periféricos y computador debe otorgarse por mínimo 2 años, incluyendo suministro de consumibles, todos los gastos asociados a la reparación de una falla (diagnóstico, mantenimiento correctivo, repuestos incluidos gastos de importación, reexportación de piezas para diagnóstico de fallas, etc.), servicios de mantenimiento, calificación y calibración anuales, atención de consultas telefónicas y/o electrónicas frente a una falla, incluido dentro del costo total. • El equipo se debe entregar con herramientas y elementos necesarios para funcionamiento del equipo, así como para actividades de rutina e intervención técnica del equipo por parte de usuario (Ej. Llaves para apertura de compartimientos, uniones, etc.) • Se podrán exigir pólizas de cumplimiento de contrato, calidad y correcto funcionamiento de bienes, calidad de servicios y demás que apliquen según la naturaleza del contrato. • El valor de los bienes debe incluir los costos especificados y no especificados para entrega llave en mano.
Ítem | Producto | [9 empty] | Cantidad | Unidad de Medida |  | Precio Unitario IVA Incluido | Valor Total
1 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Medellín Destilador de agua, en vidrio, automático, con capacidad de 4 L/h, con accesorios, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibración o caracterización, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos estimados de servicios técnicos futuros
2 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, calibración (si aplica), caracterización (si aplica) incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Medellín | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos estimados totales con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (Opcional)
3 | Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional), condiciones adicionales y servicios conexos, para entrega e instalación en Medellín, debidamente diligenciado en la sección especificaciones técnicas. Destilador de agua, en vidrio, automático, con capacidad de 4 L/h, con accesorios, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibración o caracterización, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años. | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
4 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, calibración (si aplica), caracterización (si aplica) incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional) para prestación de servicios y entrega de bienes en Medellín. | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Fecha:
Validez de la cotización:
Tiempo de entrega:
Forma de pago: |  |  | Un solo pago contra entrega a satisfacción
Tiempo previsto para entrenamiento: